**南昌市中心医院（瑶湖分院）血液分析+C反应蛋白仪**

**调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 血液分析仪+C反应蛋白仪 | 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。  2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。  3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。  4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。  5.自动进样器内轨回退功能，具备开放进样或封闭进样装置。  6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。  7.末梢全血预稀释模式能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。  8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。  9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。  10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。  11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。  12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。  13.具有低值血小板检测功能。  14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的"自解聚"功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。  15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。  16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。  17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机彩色液晶触摸屏。  19. 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 × 10^9^/L，红细胞≤0.02 × 10^12^/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 × 10^9^/L。  20. 可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。 |