南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

1.CBCT

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 口腔CBCT | 1.通过X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影、头影测量摄影、颞颌关节影像拍摄、牙齿石膏模型扫描、牙片拍摄等，供医疗机构作口腔颌面部X射线影像诊断用，满足口腔种植牙手术前后的诊断分析，正畸矫正、修复、牙体牙髓及牙周病诊断分析，满足口腔内外科诊断与诊疗分析等。 2.使用年限≥15年；（提供机器铭牌作为证明材料） 3.电源输入功率≤2000w；（提供机器铭牌作为证明材料） 4.最大球管电压：≥ 95KV，最小球管电压：≤60KV；口内摄影：≥65KV 5.最大球管电流：≥10mA；最小球管电流：≤3mA；口内摄影：≥7mA 6.X射线球管焦点：进口球管，CT≤0.5 mm；口内摄影≤0.4mm 7.CT数字探测器材质：碘化铯TFT平板探测器； 8.头颅数字传感器材质：碘化铯CMOS平板探测器 ； 9.可独立拍摄全景和头颅侧位片，无需插拔传感器； 10.三维CT拍摄传感器尺寸：≥15*15cm； 11.灰阶：≥16bit； 12.CBCT体素分辨率尺寸≤48μm； 13.正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm； 14.各拍摄模式最高空间分辨率：CT≥2.5 lp/mm；全景≥3.1 lp/mm；头颅≥3.1 lp/mm； 15.CBCT一次扫描最大成像视野范围（非融合拼接）：≥宽16cm*高10cm；具有颞颌关节TMJ独立拍摄模式，自动定位观察颊舌向及近远中双侧颞颌关节，具备颞颌关节片拍摄颌托支架，涵盖全口牙列、颞颌关节、上颌窦窦顶等； 16.设备整机(含外壳)重量：≥260kg 17.多合一机型：拍摄控制面板具有CT、全景、头颅正/侧位、牙片、局部CT和TMJ模式，各模式独立拍摄。 18.全景/CT拍摄激光定位线≤2条，CT模式摆位及扫描过程中受检者面对立柱站立（非侧向立柱站立），并具备旋锁式头夹、颌托 、扶手多点刚性固定，辅助定位:立柱具有固定的特制平面镜,可方便医师观察患者定位。 19.机器升降距离范围：≥730mm，双速度升降。 20.具备二维/三维拍摄功能要求。 21.二维拍摄具有标准全景成像程序，可实现一键三维智能全景影像，可自动分别自适应上颌牙弓和下颌牙弓中心点进行曲面断层影像。 22.三维拍摄具有标准儿童成像程序，可选择儿童成像模型，辐射剂量低。 23.正畸功能：有无网络均可一键自动标记多个分析点和测量项目，包含不少于21种常用测量分析方法，可调整分析点，相应测量值实时更新，可一键生成分析报告正畸测量分析诊断需求。（须提供公开发行的产品彩页或产品技术白皮书或官方网站截图进行佐证） 24.二维拍摄具有颞下颌关节（TMJ)，侧位成像程序，可一键定位近远中和颊舌向双侧颞颌关节影像，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。 25.全景病症分析：可自动分析识别牙位，选择对应病症，输出健康报告。 26.骨密度分析：种植体周围骨密度可测量。植体旋转时的位置朝向与三维头模朝向同步，用于确定植体的近远中和颊舌向的骨密度情况。 27.去金属伪影模式：对于患者口内有金属物体影像拍摄时，进一步去除金属伪影和硬束射线伪影，阅片时，可一键进一步降噪和去除金属伪影及硬束射线伪影。最大程度还原患者真实影像数据。 28.正畸矫正功能：自动分割出三维牙齿，可判断牙齿移动安全范围，确定牙齿移动及旋转极限。 29.配备中文版二维及三维图像处理软件，具备图像全面处理、查看及打印功能，标准Dicom接口。 30.可自动识别上颌窦，在VR界面标注出其立体形态。 31.口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。 32.三维渲染参数设置：设置亮度、对比度、颜色、透明度三维显示参数，保存的三维渲染模式，系统提供不少于4种默认模式（牙齿、骨头、灰度、自定义），可呈现面扫功能，还原软组织轮廓，可调节选择感兴趣区域。 33.工作站：具备后处理、图像重建、存储、及传输等功能，影像DICOM3.0格式，系统可以兼容支持医院标准的PACS系统和HIS系统。.软件终身免费升级。 |

2.超声骨刀切割系统

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 超声骨刀切割系统 | - 一、主要技术： - 1.电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz - 2.最大输入功率：170VA - 3.工作尖尖端主振幅：20~200μm - 4.工作尖尖端横向振幅：≤5μm - 5.工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz - 6.保险丝：2×T1.6AL 250V 7.蠕动泵流量：30~110mL/min 8.导出的输出声功率：200~490mW 9.主声输出面积：≤10 mm2 10.次级横振声输出面积：≤20 mm2 11.主机重量 ≤ 2.6 kg 12.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 13.脚踏防水等级：IPX8 14.可反复高温高压灭菌的供水泵管； 二、功能： - 1.彩色触控屏，中文显示。 - 2.选择性切割识别，以微米切割。 - 3.快速频率跟踪。 - 4.微动力系统。 - 5.故障报警。 - 6.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 - 7.静音泵供水系统。 - 8. 10档功率控制，每档功率对应骨密度。 - 9. 10档水量控制，直接显示输出流量速度数值 - 10.一键增强，瞬时提高当前功率25%。 - 11.双模式输出选择，自由调整切割效果。 - 12.具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。 - 13.一键控制手柄灯光开关。 - 14.具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。 - 15.手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。 |

3.口腔移动扫描仪

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 口腔移动扫描仪 | - 基本要求： - 1.设备描述：通过光学印模扫描方式获取口内数据 - 2.扫描头尺寸：长≤83mm ，宽≤19mm ，高≤14mm - 3.印模颜色：真彩 - 4.操作系统：Windows7 64bit 、Windows10 64bit - 5.光源：LED 白光+激光 - 6.扫描要求：无需喷粉 - 7.输出端文件：STL ，PLY ，PTY 、支持定制加密格式文件 - 8.扫描头窗口尺寸：≥18x16mm - 9.扫描精度（绝对值）≤7um ，重复精度（绝对值） ≤5 μm - 10.扫描速度：24 帧/s - 11.电脑连接方式：USB3.0 单线连接 - 功能： - 1.开关按键，扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘 - 2.体感操作，遥控机身查看数据 - 3.设备一体化连接设计 - 4.真彩扫描，真实还原口内牙齿细节特征。扫描前无需对牙齿进行喷粉 - 5.智能追踪，口内任意位置快速恢复扫描 - 6.配套修复软件内置智能备牙评估系统，含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能 - 7.与 CAD\CAM 对接，输出 STL 、PLY 全开放式文件，支持定制加密格式文件 - 8.集成培训中心和远程支持技术，可共享屏幕，支持教学 - 9.可口内扫描多个单位的种植体和杆卡类植体 - 10.一根 USB 线连接到电脑 - 11.可加大取向景深，对于修复体肩台及植体周围扫描更加清晰 - 12.咬合自动对准及手动调整功能，多咬合关系记录 - 13.云平台，便于数据传输、管理，预览数据，病例分享生成口内健康报告 |

4.快速手机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 高速手机 | 机头尺寸：11.30/13.55mm 工作气压：0.20MPa-0.30MPa 转速：300,000rpm-450,000rpm 声音： ≤60dB 雾化水压：0.3MPa 工作水压：0.2MPa-0.23MPa 水流量： ≥90 ml/min 径向跳动：钨钢棒跳动值≤0.03mm 轴承：陶瓷轴承 喷水方式：多点喷水 取针方式：按压式 机芯：开放式 其它：四孔 消毒方式：可承受不超过134度高温高压蒸汽灭菌(可反复高温消毒) |

5.冷光美白仪

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 冷光美白仪 | - 一、功能特点： - 1）双拉手、拖曳式机臂，多角度调节； - 2）半环型灯头设计，蓝光均匀覆盖全口牙齿； 3）6颗大功率蓝光LED，功率强，风扇散热，完全冷光 4）有10s、30s作为光固化功能； 5）≥8种时间选择调节； 6）≥6种输出光强； 7)LED液晶显示屏显示所有的信息； 8）开机时和计时都有提示声； 二、技术参数： 1）光照强度：≥6颗LED，输出光强 ≦6000mw/cm； 2）输入电压：AC100-60Hz,240V-50Hz，输出电压：DC12V 3A； 3）消耗功率：≦30W、波长：≦420nm-500nm； 4）按防点击类型分类：Ⅱ类，按防点击程度分类：B型设备； 5）液体防护：运行方式：短时运行； |

6.热牙胶充填系统

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 热牙胶充填系统 | 一、功能简介 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。 - 特点 - 1.充电底座可实时监控电池温度； 2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 3.热熔牙胶充填机釆用无线设计 4.温控灵敏，操作方便； 5.热熔牙胶充填机有七种预设温度可选择：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃； 6.安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机； - 1.无线手持式设计 - 2.标配4枚或多枚可重复使用的注胶针，有多款可重复使用注胶针型号供选购； - 3.可选配一次性使用注胶针 - 4.银针可360°旋转； - 5.牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留； - 6.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； - 7.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示； - 8.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度； - 9.牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况； - 10.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机； - 11.有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； - 12.有3个注胶速度档位可以选择 - 13.有3组可关机记忆保存的参数模式 - 14.加热系统，仅需10-16秒即可加热到200℃，且加热速度不受电量影响； - 15.回退复位速度，牙胶用完后推杆仅需8秒即可回退复位到初始位置装入新牙胶棒； - 16.拥有快速排空机制 - 三、主要技术参数 1.电源输入：100-240V~ 50/60Hz 800mA 2.电源输出：DC15. 0V/1. 6A 3.电池：可充电锂电池 4.可选温度值：90°C、100℃、120°C、150°C、180°C、200°C、230°C、250°C |

7.微动力系统

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 微动力系统 | - 一、主要技术参数： - 1、双水路选择：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机。 - 2、插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求； - 3、电源输入，BF型电气安全设计； - 4、保险管参数：2×T1.6AL 250V； 5、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成。防水等级IPX6； 6、扳手式蠕动泵。蠕动泵流量0-120mL/min； 7、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤； 8、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）； |

8.牙周治疗仪

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 牙周治疗仪 | 一、设备用途：牙周病的治疗、维护。 二、参数 （1）具有龈下抛光及根面平整功能，龈下刮治时可同步完成牙根抛光及根周刨平。 （2）治疗头为圆周振动运行轨迹,可进行三维空间操作。 （3）具有不少于(超声取断针，超声拆冠，超声根管荡洗，种植体周围炎症治疗与维护)4种功能 （4）可在无供水状态下工作，有利于显微镜下取根管内断针。 （5）水量及功率不少于21档无级变速，可调. （6）具有工作尖磨损预警功能 （7）运用矢量原理，具备线性振动偏移技术，轴向运动轨迹，精准的90o垂直偏斜度使治疗头工作时平行于牙根表面，与牙体长轴平行上下运动，清除细菌、生物膜和牙结石。适用于牙本质过敏病人龈上洁治。 （8）工作电压频率 100-250V 50Hz-60Hz。 （9）超声工作频率 40000(不含)-43000(不含)Hz （10）水消耗量 ≤50ml/min。 （11）连续工作时间≧120分钟。 （12）具备不少于两种控制模式。 |

9.正畸双笔喷砂机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 正畸双笔喷砂机 | 工作原理： 利用压缩空气把砂粉颗粒从设备的储砂罐里输送到待喷砂的物体的表面，这个处理过程就称之为喷砂，主要作用是改善物体表面的粗糙状态。 技术参数： 工作压力 4-8bar 通用涡轮转接头 控制按钮的压力可调整砂的喷射打磨强度 喷嘴可进行360°旋转 |

10.种植工具盒

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 种植工具盒 | - 球钻直径2.3 mm - 球钻直径3.1 mm - 球钻直径1.4 mm - 先锋钻，骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.2mm，长33mm - 先锋钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.2mm，长41mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.8mm，长33mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø3.5mm，长33mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.2mm，长33mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.8mm，长41mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.5mm，长41mm - 扩孔钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.2mm，长41mm - 成型钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.3mm，长33mm - 成型钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.1mm，长33mm - 成型钻，骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.8mm，长33mm - 攻丝，骨水平锥柱状种植体用，Ø3.3mm，长25mm - 攻丝，骨水平锥柱状种植体用，Ø4.1mm，长25mm - 攻丝，骨水平锥柱状种植体用，Ø4.8mm，长25mm - 骨水平锥柱状种植体用，测量杆，Ø2.2mm，长27mm - 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø2.2mm/ Ø2.8mm，长27mm - 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø3.5, 长27mm - 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø4.2，长27mm - 螺丝刀适用于棘轮扳手，超短型 - 螺丝刀适用于棘轮扳手，短型 - 螺丝刀适用于棘轮扳手，长型 - 机用适配器超短型，长 19 mm - 机用适配器短型，长 26 mm - 机用适配器长型，长 34 mm - 适配器适用于棘轮扳手，超短型 - 适配器适用于棘轮扳手，短型 - 适配器适用于棘轮扳手，长型 - 棘轮扳手含拆装工具 - 扭矩控制器适用于棘轮扳手 - 骨水平锥柱状种植体用，短型，03.3mm，长25mm - 骨水平锥柱状种植体用，短型，04.1mm，长25mm - 骨水平锥柱状种植体用，短型，04.8mm，长25mm |

11.种植系统

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 种植系统 | 一、 功能简介： 1、彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 2、适配多种转速比的机头: 1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1 。 3、弯手机跳动幅度小于 0.02mm， 4、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 5、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。 6、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性 7、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警 |

12.电刀

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 高频电刀 | 1.产品名称：口腔科高频手术设备 2.产品用途：口腔手术切割、移除软组织或控制出血 3.电源电压：AC 220V，50 Hz 4.工作频率：27.126 MHz+10% 5.切割模式额定输出功率：41W+20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻） 6.凝血模式额定输出功率：33W+20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻） 7.输入功率：150 VA 8.无需负极板9.3秒内组织热残留≤60℃，组织热凝固尺寸≤0.2mm（切割时无炭化，无焦灼） 10.笔式手柄及指压开关，工作时伴有鸣叫提示信号 11.提供至少 7 种不同形状的电极 12.手柄(含指压开关)、手柄线、手柄支架、电极和电极消毒盒均可高温高压消毒 |

13.全景机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 全景机 | （一）功能需求： 1.可拍摄全景、头颅正/侧位临床影像，具有双传感器，可与医院PACS系统兼容。能满足正畸、口腔外科、牙体牙髓、修复等影像诊断的各项要求。 （二）技术参数要求： 2.1 全景和头颅探测器为CMOS平板探测器。 2.2电压、电流: ≤100KV、≤10mA（1mA步阶可调）。 2.3焦点大小: ≤0.5×0.5mm。 2.4球管过滤系统:≥ 2.5mm AL。 2.5球管保护装置：具有负荷过载自动保护装置。 2.6拍摄程序设计:具有全景，侧位拍摄程序，且可通过软件设置任意切换全景，侧位拍摄模式，而无需手动更换部件。 2.7定位方式：双激光束系统定位。 2.8图像放大倍数: 全景片≤1.4倍。 2.9 全景探测器最小像素≤100um 2.10全景成像：高度≥109mm 2.11分辨率≥3.0lp/mm 2.12拍摄臂升降距离≥700mm，双速升降 3、 CT升级功能预留 3.1 升级后提供口腔CT摄影及阅片软件，终身免费升级； 3.2底座：要求U型底座，非X型底座，方便轮椅进入 3.3输入功率：≤1800W 3.4整机重量：≥260kg 4.1 软件系统需包含数字化全景系统软件和侧位成像系统软件。 4.2 所配置的软件提供软件的全部功能，软件界面为中文、英文和日文可选,可免费升级 4.3 软件系统具备种植设计功能，可以在全景任意视图中植入并调节种植体。 4.4系统应自带病人管理软件, 亦可与其它诊室管理软件一起使用。 4.5 图像的传输与打印、存储：能无缝接入DICOM 3.0设备和PACS系统而无需购买第三方软件或功能模块，支持Worklist, 具备DICOM 3.0影像传输、储存和打印功能，支持长期存储管理策略。 4.6 软件系统可提供所见所得的胶片排版工具，可提供不同版式的模版，可根据需求定制不同模版，并导入至客户软件系统中。可依据模版进行排版，可连接至DICOM3.0的胶片打印机进行胶片打印。 4.7图像可进行缩放，具有反转、动态范围可调节、可旋转、有水平和垂直图像镜像、有图像增强处理功能。 4.8图像输出格式有DICOM、位图等多种。 4.9测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。 5、后处理工作站参数 塔式机箱含超薄DVD 处理器：不小于i5-11500 CPU，6核 运行内存：≥16GB 存储：≥2TB +256G SSD固态硬盘 网卡：配备英特尔独立千兆网卡 显卡：不低于GTX-1660Super独立显卡 6GB 显示器：不低于23.8吋彩色显示器 系统：配备正版WIN10企业版系统 设备使用设计年限≥12年，提供设备铭牌证明依据。 |

14.水处理系统

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 水处理系统 | - 产品分类：化学生成法产生微酸性次氯酸水 - 电源要求：AC220V 50Hz - 功率：≥100W - 进水水质：市政自来水/纯净水 - 进水压力：0.1-0.7MPa - 进出水管：输送微酸性次氯酸水管道、阀门、弯头等管材为耐酸、耐腐蚀、无溶出物的PPR或UPVC材质 - 系统组成：前置过滤器、次氯酸生成器、智能恒压供水系统、物联网在线监测系统 - 消毒产品备案：全国消毒产品网上备案信息服务平台中备案。且一类消毒产品优先，并提供消毒产品卫生安全评价报告及备案网站截图 - 次氯酸水pH值：pH值不小于 6.5 且不大于 8.5，满足T/CHSA 023-2023《口腔综合治疗台水路污染控制与管理指南》中对于诊疗用水的卫生要求 - 金属腐蚀性：对水路的材质基本无腐蚀性，对常见金属（铜、不锈钢、铝等）基本无腐蚀 - 毒理性：经口无毒、吸入无毒，对完整皮肤无刺激、对破损皮肤无刺激、对黏膜无刺激等 - 物联网监测系统：（1）具有远程故障预警与诊断功能，可提示原料液位、次氯酸水箱液位报警功能（2）具备源水检测功能，无水保护装置，低流量报警功能（3）具备远程监测和控制功能，且可以远程或后台在线进行参数调试功能等 - 显示屏：可实时监测并实时显示pH值、流量、产量、水位、报警状态等使用参数，并且所有生产数据实时记录，可追溯 - 使用环境：室内，室温2~60℃，相对湿度≤85% - 紧急情况措施：设备如遇停机，可切换旁路（原水路），不影响医院正常接诊运营 |

15.负压泵

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 负压泵 | - 技术功能 - 根据实际椅位使用量自动调节流量 - 内置的二步分离系统 - 配置要求 - 气环真空泵1个 - 变频系统1个 - 压力传感器1个 - 钣金组合件1个 - 空气开关1个 - 垫脚4个 - 出气管1个 - 排污管1个 - 离心式分离系统1个 |

16.显微根管治疗配套设备

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 显微根管治疗配套设备 | 1、不同用途的器械 以多种颜色区分 2、A套需要配显微口镜镜片和手柄，可以拆卸更换，口镜镜片分菱型、圆型、鸭嘴型三种型号。 3、根尖探针，采用双头设计，铝合金材质，用于观察、诊断手术部位。 4、牙周探针,双头设计，手柄铝合金材质，用于观察、诊断牙周袋情况， 5、口镜，手柄铝合金材质，用于观察手术部位，直径分别为3mm/4mm 6、牙龈剥离器，双头设计，手柄铝合金材质，用于切开骨膜、牙龈等软组织， |

17.牙片机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 牙科X射线机 | - 电路控制参数 - 1.控制盒技术参数 - （1）电源为AC 220V±10%；频率为50Hz - （2）曝光时间调节范围为0.20-2.00s，调节幅度为±0.01s 2. X射线管参数 - （1）焦点标称值：≥0.8 - （2）管电流：≥8mA - （3）管电压：65KV - （4）灯丝特性:≥ Vf =5V±0.5V，If =3A - （5）靶面倾角：12° - （6）固有滤过：0.8mmAl - （7）X射线管冷却方式：油浸冷却 3. X射线发生器（球管头）参数 - （1）焦皮距：≥200mm - （2）过滤当量：≥1.5mmAl - （3）泄漏X射线量：不大于0.25mGy/h 二、机械参数 1、机架机械参数 - （1）球管头垂直移动范围≥400mm，前后移动范围≥600mm - （2）机臂垂直面转动范围5°- 45°；水平面转动范围0-130° - （3）S臂能相对于以摆臂延长线为中心向两侧作≥160°转动 - （4）座椅离地调节位置高度340-440mm 2、X射线发生器（球管头）机械参数 - （1）球管头水平面旋转角度≤320°，垂直面旋转角度≥280°，分度值相对转角≈90° |
| 牙科影像板扫描仪 | - 功能简介: - 1.具备真彩电容触控屏。 2.可实现单机患者管理，可浏览影像片 3.扫描完成后，影像数据自动被擦除 4.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式 5.扫描仪主机存储容量＞64GB，可存储1.2万张以上影像图片 6.具备IP板正反识别功能，精准扫描 7.扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，8.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能 9.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理 10.可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展 11.可实现手机、平板、电脑多平台阅片 12.扫描仪主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输 13.支持100台以上客户端分机同时使用 14.IP影像板4片（#0、#1、#2、#2） 二、主要技术参数: 1.获取影像时的位深≥16bits/pixel 2.分辨率≥20LP/mm 3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%） 4.像素尺寸≤25μm |

18.根管测量仪

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 根管测量仪 | 一、功能、特色简介 1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹； 2.基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准； 3.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒； 4.磁吸式设计，屏幕可360°旋转 5.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离； 6.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能；。 二、设备安全分类 1.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； 2.按防电击程度分类：BF型应用部分； 3.对进液防护程度：普通器材（IPX0）； 4.按运行模式分类：连续运行设备。 三、主要技术参数 1.电池：3.7V/2000mAh 2.电源适配器：100V-240V~50Hz/60Hz 0.4A-0.2A 3.输出信号电压：≤～200mV 4.输出信号频率：≤8kHz 5.功耗：≤0.5W 6.显示：LCD屏 7.声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示 |

19.显微根管治疗仪

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 显微根管治疗仪 | - 一、显微镜参数 1.目镜：10x/22B 大视野(视场光阑22mm)高眼点目镜 2.目镜屈光度调节范围：±7D 3.双目镜筒：0～210°可变角范围，内置瞳距调节 4.瞳距调节范围：55mm～75mm - 5.变倍方式：配置连续变倍系统，手动连续可调 - 6.总放大倍率(大物镜焦距 f=250mm):3.6x～ 23x连续变倍 - 7.物镜：WD≤200mm ≥450mm 变焦物镜，可变焦距≥280mm - 二、照明光源 - 1.照明光源：医用级LED 光源，亮度连续可调 - 2.光源寿命：≥60,000h - 3.照明光斑直径：≥70mm - 4.照明光色温：≥5700K - 5.物面最低照度(大物镜焦距f=250mm):≥60,000lx - 6.滤色片：两种或以上滤光模式（需包含橙色及绿色滤镜片） - 三、支架参数 - 1.横臂回转半径：≥450mm(360° 旋转) - 2.弹簧臂回转半径：≥700mm,±160° 旋转，上下移动≥±315mm - 3.最大臂展：≥1350mm - 4.主镜挂臂：支持3自由度阻尼及平衡力调节 - 5.落地式支架，底座尺寸：≤530mm×530mm, 6.支架具有抗菌的纳米银离子镀层 四、影像参数 1.最大视频分辨率：≥3840x2160(4K, 可切换2.7K 、1440P 、1080P 、960P 、720P) 2.视频帧率：≥30fps@4K 3 静态图像分辨率：≥4000x3000(1200 万像素) 4 输出接口：标准HDMI 5 影像回放功能：支持 - 配置清单 - 显微镜 - 1)落地式支架系统(含立柱及底座)x1 2)横臂及挂臂(含光学变倍系统)×1 3)加长双目镜筒(含瞳距调节)x1 4)目镜x2 5)内置影像系统 - 变焦大物镜G2：WD180-460(含防溅盖) - 配件包：操作手柄/消毒罩/防尘罩/HDMI高清线/电源线/安装工具/读卡器 - 显示器支架部件：显示器支架(白色) - 显示器：全高清 |

20.光固化灯

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 光固化灯 | 一、功能简介： 1. 7 种工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式 2. OLED 显示屏，中文显示界面 3.配备金属前接头，可实现 360°旋转 4.全金属机身 5.准直光束输出， 5.恒定光功率输出7.充电底座支持无线充电， 6.充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度 7 .开机自动切换至上次使用模式，专属“存档”功能 二、主要技术参数： 1.电源输入：100-240V～ 50/60Hz 0.4A Max 2.输出：DC 5V/1A 3.电池：18500 3.7V 2000mAh 4.工作模式：检查、标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲 5.光照强度及定时时间： 模式; 定时时间（秒）; 光强（mW/cm2）. 标准; 5、10、15、20; 1000-1200. 强光; 3、5; 1800-2000. 超强; 1、3; 2700-3000. 正畸; 3*5、3*10; 2700-3000. 渐进; 5、10、15、20; 1000-1200. 脉冲; 5、10、15、20; 1000-1200. 检查; 30、60; /. |

21.综合牙科治疗椅

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 综合牙科治疗椅 | 1 牙科椅 1.1 坐垫靠背头枕 太极革材质皮垫，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。 1.2 治疗椅椅架 五金椅架，表面电泳处理。内高支点结构，具有靠背坐垫联动结构设计。 1.3 座椅高度 最低椅位≤390mm，最高椅位≥800mm。 2 下挂式器械盘 2.1 手机管 标配3条优质四孔手机管。 2.2 器械盘防污垫 可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃高温高灭菌处理。 2.3 控制面板 感应触摸式按键板，液晶显示设备工作状态。 2.4 功能设置 具有治疗椅电动升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，2.5 器械挂架 气控式五器械位挂架，可以135°旋转。 2.6 三用枪 标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。 3 侧箱 3.1 侧箱壳 注塑工艺成型，侧箱可整体旋转90°； 3.2 强弱吸过滤器 外置式双过滤网，插拔式安装。 3.3 净水系统 具有纯净水系统，≥1000ml净水瓶，外置式安装，低水位清晰可见。 3.4 水源转换系统 具有市政自来水和纯净水转换系统。 3.5 漱口水加热系统 具有漱口水加热系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 4 痰盂盆 4.1 痰盂盆 一体式陶瓷痰盂盆。 4.2 水嘴 插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴。 4.3 旋转角度 痰盂盆可整体旋转180°。 5 副控 5.1 副控支撑架 副控支架可旋转90°。 5.2 控制盒 副控控制盒可135°旋转。 5.3 控制面板 感应触摸式按键面板。 5.4 功能设置 可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 5.5 三用枪 标配三用枪一只，带热水功能。 6 口腔灯 6.1 光源 具有黄、白两种光源，黄光具有防固化功能。 6.2 控制 感应式无极亮度调节。 6.3 照度 从小于10000到大于30000Lux可调节。 6.4 色温 5000±10%K。 6.5 手柄 一键拆卸式手柄，可高温灭菌处理。 6.6 旋转关节 三关节旋转，照明无死角。 6.7 灯珠寿命 灯珠寿命＞30000小时。 7 脚踏开关 7.1 动态器械控制 可控制手机、洁牙机等器械的工作，可控制干湿磨和单吹气功能。 7.2 椅位控制 可控制治疗椅升降俯仰运动。 7.3 水单元控制 可控制漱口水和冲痰盂水。 8 医生座椅 8.1 座椅形状 圆形医生座椅。 8.2 座椅调节 坐垫靠背角度双调节。 8.3 座椅高度 座椅高度可调节。 8.4 座椅脚轮 医用静音脚轮。 9 安全保护 9.1 机椅互锁 9.2 急停保护 一键式切断设备水、气、电供给。 9.3 误操作保护 确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 10 设计输入参数 10.1 输入气压 0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min； 10.2 输入水压 0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min； 10.3 输入电压 220V/50Hz±10%，功率：＜900VA； |

22.机扩马达

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 机扩马达 | 一、产品特点 1.采用无刷电机 2. 6:1减速比绝缘弯手机，可360°旋转 3.对电机输出扭矩实时动态控制 4.采用无线手柄 5. 包括过台阶模式和T-Mode+模式。 6.扭矩和转速范围宽，转速50--2500r/min，扭矩0.4--5.0N▪cm。 7.集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用。 8.旋转及振动功能协同工作，辅助压实矿物三氧化物凝聚体（MTA）。 9.马达手柄同时具备无线充电功能和有线充电功能。 10.可无线脚踏控制马达手柄。 二、主要技术参数 扭矩范围 0.4N▪cm-5.0N▪cm（4mN▪m ~ 50mN▪m） 转速范围 50r/min~2500r/min 振动频率 100Hz-250Hz |

23.洁牙机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 洁牙机 | 一、功能简介： 1.自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液，。 2.工作过程采用微电脑全自动控制。 3.接插式手柄，带LED灯。 4.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 5.正弦波驱动。 6.双水路自由选择（水箱/外接水），可满足不同使用场景。 二、主要技术参数： 1.电源输入：220V～ 50Hz ,输入功率：≥38VA 2.输出的尖端主振动偏移≤90μm 3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 4.输出的半偏移力≤2N 5.尖端输出功率：3W～20W 6.主机保险：T0.5AL250V 7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa) 8.主机重量≤1.8kg |

24.洁牙机配套手柄

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 洁牙机配套手柄 | - 一、产品简介 - 该产品是超声洁牙机的手持式能量转换部分，将超声洁牙机输出的电能转化为机械能，带动所安装的工作尖进行超声振动，达到洁牙的目的。 - 二、 技术参数 - 电源输入：～ 190V-230V - 输出的尖端主振动偏移 :1μm ～ 100μm - 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz - 输出的半偏移力：0.1N ～ 2N - 尖端输出功率：3W ～ 20W - 进水压力：0.01 MPa ～ 0.5 MPa |

25.空压机

| 采购品目 | 需求 |
| --- | --- |
| 空压机 | 适用范围或功能概述：齿科（活塞式）为口腔医院提供清洁、干燥、环保的气源动力 - 技术参数 - 1噪音：≤72dB（±3） - 启动压力：0.5mpa最高压力：0.8mpa - 储气罐容积：≥110L - 产品尺寸：≤1154*430*710mm - 产品重量：≤92Kg - 技术功能 - 马达线圈采用100%铜线制造机电一体，噪音低 - 压缩气缸内部的缸套、活塞环均采用原装进口材料，经特殊工艺精细加工及特殊工艺处理，有效提高产气量及耐磨的使用需求 - 储气罐内部罐体经过特殊涂层工艺处理，有效的保证了对于医用压缩空气的抗菌、抗腐蚀要求 |