- 南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

- 1.五官科动力系统+支撑喉镜系统及附件+鼻内窥镜系统及附件

- 五官科动力系统

- ①　可满足耳鼻咽喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理；

- ②　主机小巧美观，方便移动，占用手术室空间小；

- ③　多手柄接口设计，可同时连接其他手柄，主机自动识别手柄类型；

- ④　工作磨钻功能转速可达到70000r/min；

- ⑤　脚踏、手柄连接故障自动诊断识别；

- ⑥　鼻科手柄采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离，手柄内部不会堵塞；

- ⑦　转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分；

- ⑧　手柄同电缆可用高温高压的方式消毒；

- ⑨　刨刀刀头能与多种刀头及钻头连接；

- ⑩　刨刀刀头采用整体设计，不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用；

- ⑪　一体式刨削刀具的手柄和刀头为一整体；

- ⑫　高速磨钻手柄有多种钻身长度和直径选择；

- ⑬　增速钻头实现14万转超高转速，高效安全，更快更稳。

- ⑭　磨钻符合人体工程学设计；

- ⑮　磨钻钻头采用一体式内注水设计，不需外接注水套；

- ⑯　磨钻手柄工作时，钻杆不旋转，只有钻头头端旋转；

- ⑰　磨钻钻杆轻微10°-15°弯曲；

- ⑱　鼻科手柄仅＜100g，采用握笔式设计，可自由改变方向和方位；刨刀手柄重量：＜70g；磨钻手柄重量：≤80g。

- 支撑喉镜系统及附件

- ①　调节活动式支撑喉镜可在镜下和直视下手术；

- ②　内窥镜含有进口优质钛钢材质和进口优质不锈钢钢管；韧性度好，永不生锈；

- ③　窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥；防雾效果好；

- ④　采用柱状透镜技术、图像清晰、视场明亮；

- ⑤　带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- ⑥　手术器械采用进口优质钛钢和进口优质不锈钢材料，经久耐用，永不生锈，防腐性能好，表面无镀层装饰；

- ⑦　支撑喉镜兼容医院现有使用的喉镜支架、灯芯。