**南昌市中心医院（瑶湖分院）全自动洗板机调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 全自动洗板机 | 1、96个单针，单针反冲。双托盘一体化设计，同时清洗两块酶标板，洗板机底部不会积水，带甩板功能；2、清洗方式：24/48/72/96孔可调，可连续布板，无需间隔；清洗头：96针，每个喷头可以独立拆卸，方便排堵。3、 适用板型：横排、竖排两种洗板方式。4、 适用孔型：平底、圆型、U型、Ⅴ型5、 清洗次数：1~999次 可调6、 浸泡次数：1~999次 可调7、 清洗排数：1-8排或者1-12排可调，布板不需要间隔。8、 洗板压力：0-9.9Kpa可调。9、 浸泡时间： 0~999秒可调。10、清洗时间： 0~999秒可调 。11、 冲水时间：0~999秒可调12、脱水时间：0~999秒可调 。13、 脱水速度：12OO~25OOrpm(±10%)。14、注液位置：0~10.0mm连续可调15、微孔液体残留量：≤0.01u1/孔16、 报警提示：洗液及蒸馏水不足报警并停止工作。17、液体瓶容量：配3个10升高强度液体瓶，可配50升大桶。18、 开放式设计：全开放透明式设计，工作仓盖安全检测夕内部工作情况清晰可见。19、洗板程序：内存＞20组洗板程序，满足多种洗板要求。20、洗板模式：多种洗板模式，一次洗及多次清洗方式，21、液体通道 ：三个液体通道，自动切换22、 液体报警：液体不足自动报警并停止工作，所有液体瓶均有报警功能23、自检：开机自动检测、自动冲洗、运行关机程序自动冲洗、保证液路的畅通。24、 安全装置：机器自动停止工作合盖后恢复工作25、暂停功能：具有暂停功能在洗板过程中暂停或终止操作 |