南昌市中心医院（瑶湖分院）全自动血沉仪调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 全自动血沉仪 | **1、配置****分析通道**：≥40个独立通道，支持批量样本处理，每批最大装载容量≥40个样本。**2、检测速度****最大测试速度**：≥80个样本/小时，支持即插即测。**测量时间**：≤30分钟或≤60分钟两种模式可选。**3、检测性能****（1）测量范围与精度****测量范围**：0~140 mm/h，结果分辨率为1mm/1h，**读数精度**：±0.1 mm**4、准确度**：±2 mm/h（≤30 mm/h）±3 mm/h（30~80 mm/h）±5 mm/h（＞80 mm/h）。**5、温度修正功能**自动将检测温度（15℃~32℃）下的结果修正至18℃标准值。**6、动态分析功能**实时显示红细胞沉降的动态变化曲线，支持数据存储（≥4000个样本）和断电恢复。**7、硬件与软件****（1）硬件设计****（2）显示屏**：≥7英寸彩色触摸屏。**（3）打印功能**：内置高速热敏打印机，可直接输出检测报告。**（4）接口**：支持与外部计算机连接及数据传。**8、操作便捷性**（1）支持条形码扫描输入和病人编号录入，简化流程。（2）急诊优先处理功能，无需停机即可插入紧急样本。**9、环境适应性****工作环境**：温度5~40℃，湿度≤80% 。 |