二、采购要求

- 技术规格

| 序号 | 名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抢救床 | 技术参数： 1、规格：1930*640*540/840mm（误差±10mm） 车体采用钢体喷塑，两片式PP护栏，床板和护栏采用PP工程塑料一次注塑成型，后背可升降气杆控制、床板位置调节：背板0-70度 2、.采用中控刹车系统，万向轮：≥Φ15cm中控静音脚轮，配带床垫，配有不锈钢输液架； |
| 2 | 纤维支气管镜 | 技术参数： 1、成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； 2、支气管镜插入管外径≥4.5mm，工作管道内径≥2.2mm； 3、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 4、显示分辨率(≥3寸图像显示器）：≥960X640像素，显示器采用内置可充电电池，连续使用时间不低于300分钟； 5、显示屏前后仰俯≥0-120°，左右旋转≥0-180°，方便多角度观看； |
| 3 | 双创（中心静脉及有创动脉） 监护仪（含CO2模块及Picco模块） | 技术参数： 1、全插件式监护仪，显示器：≥12英寸彩色触摸屏。显示器插件槽一体化设计。 2、基本参数测量模块：心电，无创血压，血氧饱和度，呼吸，脉搏，体温，双有创。 3、标配转运监护仪，显示屏尺寸≥5英寸，无需连接线插入主机可同屏同步显示，做到无缝对接。 4、标配旁流呼末二氧化碳；采样速率≤70ml/分钟；测量范围：≥ 0 至 150 mmHg。 5、标配PICCO监测模块，可监测参数有：胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)、肺毛细血管通透性指数(PVPI)、提供每搏心输出量变异性指数(SVV)、连续心输出量模块通用于全部监护仪、左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)與总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数。 6、可支持血流动力学辅助应用工具。 7.监护应用平台可搭载临床信息系统或重症信息系统，为同一品牌厂商产品；可支持病患在科室期间监护PiCCO血流动力学高级监测数据的回顾及存储归档。 |
| 4 | 双创（中心静脉及有创动脉） 监护仪（含CO2模块） | 技术参数： 1、全插件式监护仪，显示器：≥12英寸彩色触摸屏。显示器插件槽一体化设计。 2、基本参数测量模块：心电，无创血压，血氧饱和度，呼吸，脉搏，体温，双有创。 3、标配转运监护仪，显示屏尺寸≥5英寸，无需连接线插入主机可同屏同步显示，做到无缝对接。 4、标配旁流呼末二氧化碳；采样速率≤70ml/分钟；测量范围：≥ 0 至 150 mmHg。 5、有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围≥50-360mmHg 6、主机内置≥4槽插件框，兼容单/多参数插件模块，可支持旁流呼末二氧化碳、PICCO、C.O、BIS等模块随插随用。 7.监护应用平台可搭载临床信息系统或重症信息系统，为同一品牌厂商产品；可提供基本监护数据图表、机械通气监测图表、血液动力学监测图表等趋势图表。 |
| 5 | 床旁血滤机 | 技术参数 一、功能描述： 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。 二、治疗模式： 支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。 三、技术要求 1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面；管路的安装有图文引导。 2．设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 3．设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 4．加热系统： 液体加热或直接对液回路加温，温度范围：35～38℃ ，温度控制精度：±1℃。 |
| 6 | 血气分析仪 | 技术参数 1. 测量方式：免维护微电极技术或干式电化学法、交流阻抗 2.进样方式：自动平行进样。 3. 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数。 4.测试卡：单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存，即取即用，效期半年以上。 5.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗。 |
| 7 | 气囊压力监测仪 | 技术参数 1、适用于机械通气时，置入带套囊的气管的患者，用于气道气囊压力的连续监测与控制。 2、压力监控范围：0 - 100 cmH2O 3、设备具有压力过大时自动紧急放气释放压力的功能。 4、设备具有报警提示功能，当设备监测到管路内的压力值超出设定范围时，监控仪能发出声光提示，对压力过高，压力过低，管路脱落，电池电量不足等情况发出提示。 5、设备具有数存储与分析功能，内置存储器，存储设备信息、实时压力数据、实时时钟、气囊压力信息等数据；可实现数据采集功能，对实测压力自动矫正。 |