南昌市中心医院（瑶湖分院）11包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、空气消毒机 | - 1、消毒范围：80-100 M3。 - 2、可移动机型。 - 3、可设置固定时间自动消毒。 - 4、具有故障自动报警功能。 - 5、有专门的清洗维护售后。 - 6、在全国消毒产品网上备案 |
| 2、血液保存箱 | 1、有效容积:≥400升，款式：立式。 2、准确微电脑控制，控温方式：测控瓶模拟血液温度，箱内温度恒定控制在4±1℃ 范围内。 3、产品的温度均匀度：≤1℃ 4、降温时间：将产品各测点瞬时温度平均值降至 5℃ ,所需时间≤3小时。 5、产品的温度波动度：≤3℃ 6、产品的显示温度差：≤1℃ 7、开关门显示温度：产品的开关门试验过程中显示温度应不大于5.5℃并且在≤12min内所有测点的瞬时温度应回到6℃以下 8、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。 9、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。 10、内外双门设计，透明中空自动关闭玻璃外门，不少于数量 5 层*4 列的不锈钢抽屉设计。内设 LED 照明灯。 11、安全门锁设计，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放 12、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。 13、所投产品具有医疗器械注册证。 14、带24小时智能温湿度记录仪及平台。 |
| 3、医用低温冰箱（储存血浆） | 1、有效容积≧500升,款式：立式，门体为上下双门。 2、箱内温度-20℃~-40℃可调 , 数码温度显示。 3、双层密封，带安全门锁，门锁设计为上下门体可独立锁定。 4、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。 5、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。 6、产品的温度均匀度： ≤3℃ 7、降温所需时间：≤4小时。 8、产品的温度波动度：≤3℃， 9、≧10个抽屉，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。 10、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。 11、标配化霜功能。 12、所投产品具有医疗器械注册证。 13、带24小时智能温湿度记录仪及平台。 |
| 4、血浆解冻箱(融浆机) | - 融浆机(水式) - 1、控温范围：室温25～60℃ - 2、控温精度：±0.1℃ - 3、化浆量：≥20袋/次（冰冻血浆：50-300ml/袋） - 4、解冻时间：8～10min - 5、摆动频率：不小于60周/min - 6、可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。 - 7、可分解式水箱，方便定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全。外壳、摆动框及上盖应为不锈钢，不易腐蚀，便于清洁、消毒确保血液安全保障血液质量。 - 8、采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。 - 9、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。 - 10、溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。 - 11、具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧急用血、急诊等特殊条件下的解冻。 12、双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠 |
| 5、医用冰箱 | 1、有效容积≥1000升，款式：立式，开门方式：两门对开玻璃门。 2、微电脑控制，数码温度显示。箱内温度恒定控制在2℃~8℃以内。 3、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等。 4、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。 5、安全门锁设计，内设LED照明灯。 6、 ≥10层搁架设计，可根据需要调整间隙，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。 7、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。 8、所投产品具有医疗器械注册证。 9、带24小时智能温湿度记录仪及平台。 |
| 6、血液操作台 | - 1、控温范围：2-8℃（可调）。 - 2、采用微电脑控制，控温精度高。 - 3、独立冷淋系统，使实验更准确可靠。 - 4、提供4℃低温环境，有效保护红细胞。 - 5、储存与配血操作独立分开。 - 6、配有观察窗、高倍观察镜、方便配血记录。 - 7、不锈钢实验台面，不能生锈。易清洁消毒。 - 8、配有照明灯、紫外消毒灯。具备带锁静音轮，移停方便。 9、配有最少两层柜子，常用耗材方便存取。 |
| 7、血液转运箱 | 1、有效容积：12L、医用级塑料一次成型，使用安全。 2、有限存储时间：≥8小时 3、配带冰晶：2个，配制冷冰晶，使用时间长。 4、应有发泡保温层，对外部热源有较好的阻断效果。 5、带有内部温度显示，有效显示箱内温度。精度达≤0.5℃。 6、配有塑料提手及背带，可肩背、手提。内部有篮子隔断。 |
| 8、高频热合机 | 1、电压：220V±10% 50Hz±1Hz 3档可调。 2、热合时间：0.5-4.8秒（可调）。 3、热合方式：自动。 4、适用管径：外径3-6mm 聚氯乙烯软塑料管。 5、瞬间热合、热量均匀，粘合可靠、无污染。 6、自动化控制，可适应高达6mm的管路，使热合时间最佳化，热合厚度统一化。 7、火花探测和热合时间限制，合理控制热合过程。 8、循环风道设计合理，有效降低机箱内温度，可长时间连续工作。 9、具有高频防护功能，使用安全。 |
| 9、医用离心机 | 血型血清学专用离心机：（两台） - 高精度液晶显示，电容式液晶触摸屏，提供直观、流畅的交互体验。 - 单独的 rpm/rcf参数设定及相互转换按键，方便实时查看相对离心力。20组可变记忆系统，支持自定义离心程序存储与一键调用，满足复杂实验的个性化需求。标配：5ml*12 角转子。 3、不平衡断电系统采用高精度称重传感器，能够在离心机启动瞬间检测不平衡并立即切断电源，确保使用安全。 4、三点悬吊式平衡系统有效吸收振动，保证离心机运行平稳。 5、安全装置：门盖检测装置及自动门扣，熔断器采用工业级熔断器，具备过流、过压、短路等多重保护功能，确保设备可靠运行。 6、定时器1sec~60min高精度数字定时装置，采用晶振计时，精度优于±0.1%，确保离心时间的准确性。 7、备有密封角转头转子盖，防止工作人员受样品污染。 8、自动刹车系统采用电磁制动技术，能够在离心机停止指令发出后迅速制动，降速时间≤10s，提高工作效率。 9、本机专为满足输血科输血相容性检测的要求设计，可用于试管法做交叉配血、血型鉴定及不规则抗体的筛查试验，转速符合实验要求。 台式标本离心机（24孔）：（三台） - 可精确的控制转速、时间和离心力。 - 2、速度范围 100～6000rpm（5150g），精确度± 15rpm。 3、时间控制：1-99分钟或 1-99秒，精度±1秒/瞬时离心；采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。 4、即时离心：按住即可实现即时离心，方便、快捷。 5、具有记忆装置，专设2组固定离心程序键--细胞分离和血库专用，并预留10组开放式离心程序键，可按需要设定参数后存储记忆，完全满足各种离心所需。 6、内置专用水平仪，且仪器四脚具有水平调节功能，确保离心机在工作台面水平放置。 7、高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能。不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，电子门锁，轻松开盖，自动化锁盖确保实验安全。 8、LED数码液晶显示，运行参数清晰明了，单独的 rpm/rcf参数设定及相互转换按键，方便实时查看相对离心力。 9、单钮旋动或按键控制，即可进行快速的参数更改。 10、配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行,运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LED显示结果代码。 11、标配配置24×5ml水平转子与16×10ml水平转子。 |
| 10、血栓弹力图仪 | - 1、硬件配置：一体机设计，无需外接电脑 - 2、技术原理：磁悬浮技术 - 3、通道数量：4个/台，可通过无线或者有线实现多台级联 - 4、通道性能：稳定性相对偏移≤±10%，批内测试重复性CV≤10%。 - 5、仪器自检功能：仪器开机自动进行自检，若单一通道自检不通过则相应通道会锁死无法进行操作，其他通道不受影响。 - 6、操作特色：一键式操作，自动上下杯、自动判别停止、自动脱杯，无需拨杆。 - 7、平台要求：设备无需水平调节、抗震性能更强。 - 8、信息传输：扫描录入信息，无缝对接医院HIS/LIS系统，实现自动建病例及数据上传。 - 9、多机连接：可支持多机串联，共用一个LIS端口。 - 10、运行时间：连续工作时间≥24小时。 - 11、输出参数：至少包括ACT、R、K、Angle、MA、Ly30、EPL、A30、AA抑制率、ADP抑制率等20个参数。 - 12、试验数据存储：能存储300万个以上的检测结果和曲线。 - 13、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。可外接打印机，打印结果报告。 - 14、原厂配套试剂：具有原厂配套试剂和质控品，包括凝血激活试剂（快速活化）、活化凝血检测试剂、肝素酶包被试剂、MAAA试剂、MAADP试剂、ADP&AA试剂、功能性纤维蛋白原试剂、质控品等配套试剂。 15、提供24小时电话技术服务支持。 |
| 11、血小板抗体离心机 | - 1.离心通量范围广：1条~24条（2板），机器安装温度异常探测器，可实时监控离心机腔体内温度，保护样品安全； - 2.离心机升速、降速可调，具备软刹车功能； - 3.设有单旋钮设置键，方便快速参数设定； - 4.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等项保护，确保仪器安全运行； - 5.微机变频控制技术，液晶显示。 6.最高转速≥3500rpm，最大容量不小于2×1×96孔，转速精度≦±10rpm。 |
| 12、血液成分分离机 | - 1、移动治疗：设备轻巧，便于移动至床旁采集。设备开启时体积小、重量轻为宜（需提供产品彩页或厂商公开发行的其他资料）。 - 2、袖带压力范围：0～100mmHg(0～13.3kPa) - 3、每循环血浆量范围：0～500g - 4、血浆采集量范围：0～780g - 5、采血速度范围：20r/min～100r/min - 6、回输速度范围：20r/min～120r/min - 7、抗凝血比范围：1:8～1:16 - 8、离心机速度：≤5500r/min - 9、PRP采集量：每循环10-60ml - 10、数据储存：至少可储存9人次血液成分分离统计数据，供查询；并具备数据权限管理，保证设备内部数据安全。 - 11、采集方式：单针采集，针头可更换。 - 12、操作界面：全中文操作界面，液晶图文显示。 - 13、参数设置：预设参数可根据病人状况适量调整，方便快捷。 - 14、模式选择：内置多种模式可直接选择，无需更换程序模块。 - 15、工作过程：采用≥10英寸触摸式LED屏，全中文人机界面，操作简单方便。 耗材：配备专用PRP采集耗材，满足全封闭式一次采集可至少5次使用需求 |
| 13、超低温冷冻储存冰箱 | 1、有效容积:100-150升，款式：立式、单门。 2、高精度微电脑控制，箱内温度恒定控制在-40 ~ -86℃ 范围内。显示精确度0.1℃，温度均匀度±1℃。 3、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。 4、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。 5、安全门锁设计，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。 6、机器断电后，从-80℃回温到-50℃的时间≥230min 7、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥24小时。 8、所投产品具有医疗器械注册证。 9、带24小时智能温湿度记录仪及平台。 |
| 14、化学发光仪 | - 1.方法学：化学发光法。 - 2.单个模块试剂通道：≥48个 - 3.项目检测时间最快≤12分钟 - 4.样本类型：样本类型包括血清/血浆、尿液、脑脊液 (CSF)、唾液等。 - 5.可开展神经元特异性烯醇化酶（NSE），细胞角蛋白19片段（CYFRA 21-1），糖类抗原724（CA724），人附睾蛋白4（HE4），胃泌素释放肽前体（proGRP），鳞状细胞癌抗原（SCC），糖类抗原242（CA242）等肿瘤标志物检测 - 6.可开展性激素六项及糖代谢两项（C肽、胰岛素）项目检测 - 7.可开展甲状腺功能项目检测，且可提供特殊人群（妊娠、儿童）参考范围，避免特殊人群假阳性结果。 - 8.促甲状腺激素（TSH）性能要求：重复性CV＜5%；定量检测下限≤0.005µIU/mL。 - 9.可开展骨钙素（N-MID Osteocalcin），总I型胶原氨基端延长肽（PINP）,β-胶原特殊序列（β-CTX）等骨标志物检测。 - 10.样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释检测。 - 11.具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术及摄像机气泡探测功能。 - 12 数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能 |