南昌市中心医院（瑶湖分院）18包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、手术头架 | - 配置及功能要求： - 1、主要功能及工作原理：用于颅内可见或不可见靶点的坐标定位与手术引导；其工作原理是基于框架的直角-极坐标混合坐标系统原理，采用有框架立体定向方式，对颅内感兴趣区或神经核团作精准定位并引导电极或射频针置入； - 2、基环设计：需具备U型前框结构； - 3、基环安装方向需要≥4个方向； - 4、导向器工作模式：支持正向/反向安装； - 5、弧形弓角度调节范围≥169°； - 6、侧环角度调节范围≥270°； - 7、X方向可调节范围≥100mm； - 8、Y 方向可调节范围≥140mm； - 9、Z 方向可调节范围≥90mm； - 10、公环可支持者正反向安装； - 11、导向臂可在零点位置上，向上或向下移动≥45mm； - 12、可配置CT床接合器； - 13、手术床接合器与头架底座，须具备2个以上自由度连接方式； - 14、须具备齐全的抽吸针手术配件器械（详见表格），（提供对应配件器械的医疗器械注册证）； - 15、须配置CT定位框； - 16、配置移动工作站； 17、需配置三钉手术头架：可调距离：左右≥400mm，上下≥350mm，中心：270-560mm，万向轴水平可旋转范围为360°，三钉压力（0-80 pound）。 - 18、需配备脑牵拉系统。全方位360°连续牵拉。 部件名称; 总数量; 单位. 基环（含前眶，底脚）; 1; 件. 弧形弓; 1; 件. 导向拖板（含滑动底座）; 1; 件. 耳环（左右）; 1; 对. 公环（左右）——标准款（含底座）; 1; 对. 公环（左右）——短款（含底座）; 1; 对. 适配块(2.5mm-11.5mm); 1; 对. 适配块(2.5mm-1.5mm); 1; 对. 适配块(4mm-11.5mm); 1; 对. 适配块（4mm-1.5mm）; 1; 对. 立柱（标准款）; 1; 套. 立柱（优化款）; 1; 套. 头钉; 5; 套. 手术床接合器; 1; 个. CT床结合器（通用型）; 1; 个. N型标记定位框; 1; 个. 消毒盒（器械）; 1; 个. 直通孔-颅脑抽吸针≤（Ф2.5）; 1; 件. 钝性实心针芯≤（Ф2.5）; 1; 件. 锐性实心针芯≤（Ф2.5）; 1; 件. 单侧孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）; 1; 件. 双侧孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）; 1; 件. 实心针芯≤（Ф4.0）; 1; 件. 螺旋针芯≤（Ф4.0）; 1; 件. 直通孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）; 1; 件. 钝性实心针芯≤（Ф4.0）; 1; 件. 锐性实心针芯≤（Ф4.0）; 1; 件. 强力磁铁棒; 1; 件. 消毒盒（针具）; 1; 件. 携式移动工作站; 1; 台. 加密狗; 1; 个. 软件功能包——经典立体定向基础包; 1; 套. 螺丝刀; 2; 把. 扭力扳手; 1; 把. 维修包; 1; 套. 手术头架（三钉）; 1; 套. 脑牵拉系统; 1; 套. |
| 2、显微手术器械 | - 枪状剪：直头、弯头，长度≤225mm - 显微持针器：直头、弯头长度≤200mm - 动脉瘤夹钳：枪型，双关节360°旋转 - 显微剥离子：一套 - 显微刀：显微钩刀、显微尖刀 - 取瘤钳：枪型220mm×2-4mm - 显微钩：球头、枪柄 - 显微剪：直头、弯头，长度≤160mm |
| 3、颅内压监护仪 | 适用于神经重症患者的颅内压力（ICP）及颅内温度（ICT）精准监测。 序号; 描述; 型号; 数量. 1; 主机; 1. 2; 无线手柄; 可充电; 4. 3; 电池; 1. 4; 电源线; 1. 5; 适配器; 1. 同时须具备颅内压力（ICP）、颅内温度（ICT）监测。稳定性：零点时间漂移≤±2mmHg/14天。精准性：测量准确性≤±1mmHg。有多种探头可选择，根据不同部位可选择脑实质、脑室等探头。 |
| 4、开颅动力系统（手柄） | - 须具备颅骨钻、颅骨铣、磨钻等多种功能，具备选装小骨钻和小骨锯等功能。主机：须提供高速旋转动力，须具备多种转速模式。具备大功率动力和高速动力输出接口；微电脑控制平台，具备恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置；系统自诊断和保护技术；电机自动风冷技术。颅钻转速≥1000rpm，钻头具备自停功能。颅骨铣转速≥40000rpm，磨钻钻速≥80000rpm。同时具备经鼻蝶颅底手术使用功能。 |