康复盆底肌治疗仪

- 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。

- 主机电源供电：220V，50Hz，主机内不含内置电池供电。

- 设备主机采用键盘鼠标操作，方便打字录入信息，非触摸屏操作。

- 肌电采集测量范围不低于：5μV～2500μV

- 分辨率：≤1μV

- 通频带：不窄于20Hz～520Hz

- 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

- 最高输出电刺激频率≥2000Hz。

- 输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调。

- 电刺激基础输出波形≥3种。

- 压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

- 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥3个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。

- 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中时域测试值指标≥13项。

- 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。

- 可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。