肺功能测定仪

- 肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。

- 测试模式：包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验。

- 检测原理：超声检测原理。

- 用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性：≤2.5％或≤0.050L（取其大者）, 检测灵敏度：≤15mL/s。

- 用力呼气流量峰值（PEF）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s（取其大者）；重复性为≤5.0％或≤0.15L/s（取其大者）。

- 气流阻力：≤ 0.30kPa/(L/s)，频率响应：≤ 12% 或 ≤ 0.25 L/s（取较大值）

- 呼吸频率：测量范围0-50次/分钟，准确性：±3.0%或±1次/分钟，正常使用时，测量范围在250 L/min内，准确性：± 10.0％ 或 ± 15 L/min（取较大值）

- 可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数。

- 检查结束后智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级。

- 具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)，并进行BTPS自动修正功能，包含容量定标、线性验证，并形成质控报告。

- 便携式设计，方便携带及床旁使用；仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。

- 集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率；

- 同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便不同工作场景；

- 检测结果统计及报告和表格形式导出，支持临床科研。

- 集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；提供账号及密码管理，基本信息配置，版本升级、、预计值选择等。

- 随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置

- 具有AI智能质控判读功能，可以通过图形识别对检测曲线、检测数据进行分析，辅助临床工作。