医用注射泵

- 功能特点

1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。

2、具有恒速输注、限时、药物库三种输注模式。

3、可同时控制两个注射器，注射两种药物。

4、药物库功能包含：多巴胺、氨甲环酸、鱼精蛋白、爱司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟氨、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油。

5、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

6、实时显示功能：注射速度，累积总量及各种报警状态可以实时显示。

7、内置右美托咪定药物方案。

8、快注功能具有手动和自动两种模式。

9、恒速输注功能具有七种速度单位可选：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。

10、报警功能独立显示，声音报警可关闭，灯光、字幕报警状态明确。

11、软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。

12、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

13、交直流电两用，方便病人转运。

14、具有纠错软件功能，防止药物浓度配置与注射速度设定不匹配的发生，保障临床用药安全。

二、性能参数

1、输注速度范围：

10ml注射器：0.1- 200ml/h

20ml注射器：0.1- 400ml/h

30ml注射器：0.1- 600ml/h

50ml注射器：0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

10ml注射器：1ml-10ml

20ml注射器：1ml-20ml

30ml注射器：1ml-30ml

50ml注射器：1ml-60ml

3、容量时间设定范围：容量1ml-60ml，时间1-999分钟；容量步进范围：1ml。时间步进范围：1分钟。

4、快速输注范围：步进：100ml/h

10ml注射器：100-200ml/h

20ml注射器：100-400ml/h

30ml注射器：100-400ml/h

50ml注射器：100-600ml/h

5、输注速度的最大误差：输注速度的误差在±2%之间。

6、注射总量计量范围：0.0-9999.9ml。

7、压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

- 8、报警类型：注射器脱落报警、等待操作报警、药物将尽报警、注射器推空/管道阻塞报警、速度超范围提示、浓度不符提示、外接电源掉电提示、备用电池欠压报警、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。

- 9、12v锂离子电池，可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。