医用冷藏箱

1.有效容积≥330升，款式：立式，开门方式：单开玻璃门。

2.微电脑控制，数码显示箱内温度和湿度，显示精度≤0.1℃。

3.强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃以内（产品注册证上须有体现）。

4.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。

5. 三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

6. 多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

7. 无翅片式冷凝器设计，免清洗，制冷迅速。

8. 内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

9.安全门锁设计，防止随意开启。

10.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

11. 透明中空钢化离线镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。

12.内设LED照明灯，存取物品一目了然。

13. 多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

14. 离线镀膜玻璃门，可有效防止凝露。

15.具有保温系统，可将储存物长期稳定保持在2-8℃.