高流量呼吸湿化治疗仪
温度控制范围29℃至37℃；高流量模式下温度9档可调，步进1℃，湿化7档可调，温度传感器在病人界面近端，保证患者使用舒适度；

2、一体化流量调节，范围2-70LPM，提供低流量和高流量两种模式。具有流量爬坡功能，爬坡时间范围：0-20min，步进2min；

3、具有持续正压通气（CPAP）模式，压力范围：4cmH2O～20cmH2O，压力步进：0.5cmH2O；

4、7英寸触摸式液晶显示屏，流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率、呼吸频率、ROX指数、氧源压力可同屏幕实时显示；

5、标配血氧饱和度/脉率监测，实时监测与记录血氧饱和度情况。可选配儿童款血氧探头；

6、电磁阀式自动控制氧浓度，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%。

配置加温呼吸管路，具有高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度≥700cm，螺旋管路且带温度传感器监控；

8、专利性创新气路设计，气体单向流通且不回流主机，主机无需消毒；

9、内置趋势回顾图，可回顾1天、3天、7天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等参数；

10、管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后继续进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余气体。

