输液泵

一、功能特点

- 多种输液模式：可选择mL/h模式、时量模式、滴速模式

- 单一故障容错率：输液泵在单一故障状态下可能传输的最大容量不大于2mL

- 内置可充电高密度医疗认证锂电池，25mL/h输注速度连续续航时间可达8小时以上

- 模块式多泵组合功能：可与注射泵、营养泵进行模块式任意组合，成为输液工作站，最多可组合12个模块

- 符合国家药品监督管理局发布的最新标准：GB 9706.1-2020，GB 9706.224-2021，YY 9706.108-2021，YY 9706.102-2021，GB 9706.224-2021

- 防护等级：IP33，具有防尘防水功能

- 电气安全分类为I类CF设备，安全等级为医疗设备里最高级别

- 电池不拆机可更换电池方便快捷

- 可与输注工作站连接进行集中监控和连接中央监护系统

- 显示屏亮度具有三档调节功能

- 报警功能：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、预设完成报警、开门报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、累积量超限报警、电机故障报警、等待操作报警

- 阻塞报警时产生的丸剂量：运行在中速5mL/h时达到最小阻塞压力报警阈值和达到最大阻塞压力报警阈值产生的丸剂量不大于0.7mL

- 按最新国标要求具有高优先级报警声压和低优先级报警声压要求：在45dB（A）~85dB（A）声压范围

- 具有压力释放功能

- 具有输液器校准功能，适用不同品牌输液器

- 历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出查看

- 外观精美小巧轻便，外形尺寸（mm）：220×158×84（长×宽×高），节省空间

- 具备报警复位功能，可复位当前报警

- 运行中全程线性监控，具备过慢或过快高灵敏报警功能

- 输液预设功能：预设范围1mL-9999mL

- 具有KVO功能：KVO速度1mL/h-5mL/h

- 报警音量具有三档可调节，具有快输功能

- 运行中可实时显示的内容是：静音状态、电源状态、输液器品牌和校准值、运行状态、输注速度、预设量、运行时间、累积量、实时压力以及报警信息

- 性能：

- 1.输液速度与快注速度误差：平均流速误差±4%

- 2. 输液模式及速度范围

mL/h模式：1.0mL/h～1200mL/h，最小步进0.1mL/h

时量模式：1.0mL/h～1200mL/h，输注时间步进1min，输注总量步进1mL

滴速模式：1滴/min～400滴/min，最小步进1滴/min

- 3. 快注输液速度范围：100mL/h～1200mL/h，步进100mL/h

- 4. 累积量显示范围：0.0～9999.9mL

5. 阻塞报警阈值：三档可调，最大输液阻塞压力120kpa