# 射频治疗仪（技术需求）

一、主要要求：

1 、 射频输出频率：480 kHz±10% 。

2 、 目标温度：控制 50-120℃ , 增量为 1℃ , 控温范围 ±3℃ 。

3 、具备宽范围控温功能，控温 50-120℃ , 误差±3℃ , 该功能可以通过测温针有效避免肿瘤消融时，周围组织温度过高，造成神经热损伤。

4、控制模式：治疗过程中具有功率控制和温度控制两种系统操作模式。

在“功控 ”模式下运作时，操作者需设定目标时地在设定的时间内保持此功率。

在“温控 ”模式下运作时，操作者需设定最大允许的输出功率（在瓦控模式下设置），目标时间和目标温度，设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。

5、在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。

6、阻抗监测范围：10 -500 Ω , 当阻抗在 25 -150 Ω 时可获最大输出功率 (±20%）。

7、主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。

8、系统控制：只有在阻抗范围大于 10 Ω 和小于 500 Ω 时工作。

9、具有自动调温、控温功能、宽控温范围，能根据消融灶组织的温度， 自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。

10、系统具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出， 以保证患者的安全。

11、有高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。并配置多爪电极（探针伸展 2cm、3cm、4cm、 5cm ， 工作长度 10cm 、15cm 、20cm 、25cm ，套管外经 15G   或 17G   电极直接穿刺进针）和水冷循环针（裸露端 0.3cm 、0.5cm 、0.7cm 、1.0cm 、1.5cm 、2.0cm 、3.0cm ，外径 16G 、17G 、18G 、19G   ）及双极射频消融电极针。

12、连接： 电源线，脚踏开关，电极连接线，回路连接线。

13、中性电极电气连续性监测。

14、BF 级应用部分，防除颤。

15、最大发热因子 180A2S 。

二、配置要求：

1 、射频治疗仪主机   一台

2 、电极连接线       两根

3 、脚踏开关         一只

4 、电源线           一根

5 、回路连接线       四根

6 、使用说明书       一本

中医定向透药治疗仪技术参数

1、设备类别：II类医疗器械，BF型（对患者漏电流保护要求高）

2、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz

3、输出通道：常见2/4/8通道（可同时治疗2–4人，8电极）

4、中频载波：频率2–4kHz（常见4kHz，允差±10%）；波形三角波/正弦波

5、低频调制：频率0–150Hz；波形含直流、方波、正弦、三角、菱形等

6、治疗定时：10–60分钟可选（默认30分钟）

7、热疗功能：电极温度40–49℃（6级/10档可调，≤60℃）

8、治疗模式：药物导入+仿生按摩（部分含动态磁场、电极保温）

气动式高频振荡排痰系统

- 1、 屏幕规格≥4.3寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键；

- 2、治疗模式：手动模式；

- 3、手动模式频率为1-22Hz，误差：±2Hz，连续可调；最大压力35mmHg，误差

- ±1.5mmHg，时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

- 4、 导气软管连接的可靠的靠性：设备连接软管应连接可靠牢固在管路连接方向上作用20N的力，管路与设备和充气气囊不分离；

- 5、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力

- 下降到0.2kPa；

- 6、双重电源保护功能；

- 肺功能测量仪（技术需求）

- 1、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV1%、PEF、FEF25、FEF50、

- FEF75  MMEF、VEXP VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC  MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR；肺年龄评估等。

- 2、可进行支气管舒张实验。

- 3、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线。

- 4、支持3L定标筒进行容量定标、线性验证。

- 5、可根据检测参数结果进行自动质控评级：A、B、C、D、E、F。

- 6、可进行数据查看权限设定，支持数据导出功能。

多导睡眠监测（技术需求）

- 设备监测参数（33导），包含脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。

- 内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。

- 内置≥4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。

- 主机具备≥3.0寸TFT彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。

- 主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。

- 可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。

- MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。

- 主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。

- 分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。

- 报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。

- 可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。

- 采样精度：24bit。

- 最高采样频率：10KHz。

- 脑电、肌电等生物电采样频率/存储频率：500Hz。

- 血氧饱和度采样频率：25Hz。

便携式睡眠监测仪（技术需求）

- 1、设备监测参数14导，包含呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。

- 2、内置≥16G SD存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。

- 3、内置≥4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。

- 4、主机具备≥2.8寸TFT彩色显示屏，显示心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。

- 5、3D陀螺仪技术采集胸腹运动情况，能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。

移动支气管镜（技术需求）

1、整机由机身操作部和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出等功能,支持av输出。

2、视向角：0度，视场角：90度±10%。

3、景深：3-100mm

4、软管直径：5.2mm

5、内通道：2.6mm

6、工作长度：600mm

7、前端蛇骨弯曲范围：向上弯曲≥150度，向下弯曲≥130度。

8、摄像分辨率：10.5LP/mm。

9、照明：LED白光照明，其最低照明≥800lux。

10、显示器分辨率：960*240。

11、显示器：3.5寸TFT液晶屏，可上下旋转0-180°，左右旋转0-330°。

12、色彩还原能力：不低于四级

化学药物配制生物安全柜（技术需求）

1、核心过滤：对 0.12μm 颗粒的过滤效率需 ≥99.99% ，最新的医院标准甚至要求 ≥99.9995% 。

2、气流流速：下降气流 ≥0.3m/s ；吸入口/流入气流 ≥0.4-0.6m/s 。

3、洁净度：通常要求达到 100级 或 ISO 4级（≥0.5μm粒子≤3.5粒/升）。 · 安全功能：必须具备声光报警（气流异常、窗高超限、过滤器堵塞）、紫外灯与风机/玻璃窗联锁（防止误伤）。

4、确认气流模式：A2型（30%外排）适用于大多数场景；若楼宇无室外排风管道或处理高毒性药物，需选B2型（全排） 。

冰毯机（技术需求）

1、制冷系统：旋转式压缩机，制冷量≥2100W

2、温控性能：23℃环境下，空载降温≤60秒/℃；负载最大降温≥4.4℃/h

3、循环系统：格兰富磁力循环泵，流量≥75L/min；10L不锈钢水箱

4、输出与毯体：4路输出，可同时接4套附件；毯体为环保非腐蚀材料

5、电源与环境：AC220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度10–30℃，湿度≤80%

6、安全设计：双重防漏水快速插接装置；符合IEC 60601-1医用安全标准

单水平呼吸机（技术需求）

- 1、工作模式：设备具备多达7种工作模式，以满足不同用户的治疗需求，工作模式分别为：CPAP、AUTO CPAP、AUTO S、ST、S、T、APCV。

- 2、远程压力滴定系统可以在软件实时调节工作模式，包括CPAP，AUTO，AutoS,ST。调节参数包括压力步进、吸气压、呼气压、最大吸气压、最小吸气压、起始压力、延迟升压、备份频率、压力上升时间、压力下降时间、吸气灵敏度、呼气灵敏度、目标潮气量。

- 3、配置≥3.5寸高清彩色LED屏幕，可同屏实时监测当次使用时间、延时升压、数据存储、工作模式、潮气量、分钟通气量、漏气量、工作压力、吸气时长、呼气时长、呼吸频率、压力波形、流量波形、容量波形，从而让医护人员很直观的观察呼吸机的使用情况。

- 4、湿化器档位，0-5档可调，档位越高，湿化效果越好。精准的温度控制和温度保险，对每个档位温度精准控制，从而有效控制湿化器加温加湿效果。

- 5、吸气压力（IPAP）：4-30cmH2O ，吸气压力不能低于呼气压力。

- 6、

- 7、备份频率（BPM）：5-60次/分钟。

- 8、吸呼比IE%：10%-90%可调。

- 9、压力上升时间：100-900ms。

- 10、压力下降时间：100-900ms。

- 11、呼气触发（ISNS）:1-5档可调，数值越小，触发越灵敏。

- 12、吸气灵敏度（ESNS）:1-5档可调，数值越小，触发越灵敏。

- 13、CPAP、AUTO CPAP模式下最高压力20cmH2O，压力卸载范围0-3档可调。

- 14、自动补偿功能：最大漏气补偿60L/min、自动海拔补偿。

- 15、报警功能：面罩脱落报警、断电报警、窒息报警。

- 16、数据存储：8GB高速TF存储卡存储，能连续存储500例以上数据，支持数据管理。

- 17、配备数据自动分析软件，支持数据回放、数据管理、报告读取、压力滴定等功能。

呼气分析仪（技术参数）

- 性能指标

  - 一氧化氮测量

    - 一氧化氮测量范围： 0～4000ppb。

  - 呼气控制

- 在满足呼气压力范围的条件下,呼气流速：50 ± 5 ml/s，200 ±20ml/s。

  - 功能

    - 呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO及联合NO测量。

    - 系统具备过滤外源性一氧化氮装置。

    - 患者信息管理：产品应可以录入及编辑患者信息。

    - 吸气检测：通过小于-3cmH2O 的吸气压力，质控：开机后自检，自动校准零点基线

- 1.3.5主机具有含有嵌入式打印机，本机具有打印功能。