血液透析机需求

1.质保要求：整机≥3年，核心部件≥5年，质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。

支持常规血液透析、单纯超滤模式。

2. 核心功能要求

|  | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备使用年限 | ≥10年或30000小时 |
| 血透耗材通用性 | 支持多品牌耗材（如透析器、管路）适配，降低长期使用成本。 |
| 细菌（内毒素）过滤网支架 | 必须配置独立细菌（内毒素）过滤网支架，可安装细菌（内毒素）滤器，有效降低透析液污染风险。 |
| 操作手册 | 具有有内置维修和故障诊断程序，有在线操作手册及报警在线帮助功能。 |
| KT/V等 | 具有在线KT/V计算评估功能 |
| 操作自动化 | 设备应具有自检功能，保障患者透析安全。全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统。 |
| 屏幕操作 | 全中文操作界面，可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、总电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤等，操作便捷。 |
| 体外循环参数 | - 动脉压力监测及精度：-300～+280mmHg，测量精确度：±10mmHg - 静脉压力监测及精度：-50～+390mmHg，测量精确度：±10mmHg - 跨膜压监测范围: -60mmHg～+400mmHg，精度: ±10mmHg - 血液流速：0，15～+600ml/min，可调。 - 超滤速度：0~6L/h。 - 肝素泵流量：0～10ml/h可调；肝素泵功能具备自动注入和追加功能，肝素预停时间可设定肝素泵支持多种注射器规格。 - 漏血检测：超声或光学原理检测，灵敏度≥300ppm或0.3mL血液/1L透析液，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。 - 气泡检测：超声或光学原理检测，大于1µL气泡无法通过，并具备液面调整功能，灵敏度≥0.02ML。 |
| 透析液设置相关参数 | - 1.透析液流速：0～700ml/min，任意可调。 - 2.透析液温度控制：33℃～40℃，精度：±0.5℃，任意可调，实时监测。 - 3.透析液电导度：12～18ms/cm，精度: ±0.1mS/cm ，阶段可调，具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确，可监测总电导度。 - 4.透析液配方：可兼容任意品牌透析配方，可同时记忆≥3种透析粉配方，实现个性化治疗。 - 5.采用开放的单向排放消毒模式，将使机器管路消毒既安全又可靠，而且无感染。消毒结束后，消毒管路自动排空 - 6.脱水泵容量式平衡与超滤控制系统，透析液连续提供。 - 7.自动水路密闭性检测，透析治疗过程更安全、精确。 - 8.透析液配制为连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。 |
| 消毒模式 | 全自动一键消毒脱钙、除脂和消毒程序一体进行，同时自动保存消毒记录，具备过氧乙酸消毒和热消毒等方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃，支持使用柠檬酸、次氯酸钠、消毒完成后自动关机。在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒。 |
| 电源及后备电池 | - 电源：能连续工作，能抗电磁冲击高频干扰。 - 停电时自动跳转后备标配内置电池供电，并且不丢失数据，支持体外循环监测，同时压力监测，漏血和气泡检测报警系统正常工作，运行时间≥15分钟。 |
| 报警提示功能 | - 可视颜色报警指示灯。 |
| 浓度曲线 | - 可调钠离子曲线、碳酸氢盐曲线、肝素曲线、UF超滤方程式、透析液流量曲线、透析液温度曲线功能，有方便的序贯透析程序，实现个性化透析。 |

3. 安全性与维护

支持模块化设计，关键部件（如血泵、传感器）可快速更换。

三、商务要求

售后服务：

免费送货至医院指定地点安装调试，提供24小时响应服务，接到客户抱怨后半小时响应，2小时内远程技术支持，48小时内现场维修。

每年至少2次免费设备维护。

培训要求：

供应商需免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。