# 多导生理记录仪

一、用途：

用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室上速、室早、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA、起搏等心脏介入手术。

二、需求：

- 计算机系统：专业图形工作站，内存≥8G、硬盘≥2T、专业图形显卡；

- 电源系统：专用隔离供电系统；

- 放大器：体表≥12通道、心内双极≥64通道、有创血压≥4通道；

- 具有抗除颤保护功能；

- 心率的显示范围不小于30～300bpm；

- 采样率：每通道4K；

- 体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥20MΩ；

- 共模抑制：体表≥90dB，心内≥100dB；

- 单个心内盒有≥60个接线孔；

- 任意心内通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录；

- 具备实时刺激探测与激动顺序对比功能和全屏激动顺序对比功能；

- 具备模板匹配的室性早搏判别功能；

- 血压测量范围不小于0～300mmHg；

- 内置恒流刺激仪，具备S1-S7程控刺激，刺激幅度不小于0.1～25mA；

- 刺激间隔可输入范围不小于160～2000ms，支持频率与间期切换；

- 可提供具有大于80心内通道的磁场和电场双定位的三维心脏电生理标测系统升级服务。

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。

TOP-2001D+多道电生理系统标准配置

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台车 | 套 | 1 |
| 2 | 控制电脑 | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 台 | 2 |
| 4 | 打印机 | 台 | 1 |
| 5 | 放大器 | 台 | 1 |
| 6 | 隔离电源 | 只 | 1 |
| 7 | 有创压力电缆 | 根 | 2 |
| 8 | 心内分线盒 | 个 | 1 |
| 9 | 体表线 | 根 | 1 |
| 10 | 附件箱（含光纤线缆、地线等） | 根 | 1 |
| 11 | 多道电生理系统应用软件 | 套 | 1 |