除颤监护仪需求

- 主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率≥800×480像素。

- 具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 。

- 具备双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,初始能量≤150J，除颤能量最大≥360J。

- 除颤能量选择范围：能量可分≥21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J）等以上，可通过体外电极板进行能量选择具有旋钮式能量选择，可快速选择能量。

- 除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S。

- 病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧

体内手动除颤：15~200欧

- 具备AED全自动分析心律 。

- AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。

- 支持指导CPR辅助功能。

- 成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。

- 手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值。

- 体外起搏模式：按需起搏、固定起搏

起搏频率 40ppm～170ppm，精度±1.5%

起搏电流0mA～200mA，±5%或±5mA

起搏波形：单相方波

14.配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件

15.心率测量

新生儿、小儿：15bpm～350bpm

成人：15bmp～300bpm

精度：±1％或±1bpm

16.呼吸测量

测量范围：0rpm～120rpm

精度：7rpm～120rpm之间为±2rpm或±2%

17.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪,最大可同时输出3道波形。

18.记录仪打印速度可选。

19.智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警。

20.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数。

21.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行≥20min的生命体征监护。

22.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h。

23.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示。

24.防尘防水等级:≥IP54。

25.具备USB接口，WIFI功能,可远程监测并导出病人数据。

26.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备。