靶控输注泵（2通道）

- TCI模式：最少支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。

- 配置为2通道注射泵，整机使用期限≥10年，整机质保5年。

- 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。

- 最小起始流速为0.01ml/h和步进流速均为0.01ml/h。

- 可自动统计≥四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml。

- ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

11.信息储存：可存储≥3500条的历史记录

12.每台注射泵配置移动式输液架。