可视喉镜

- 整机支持拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放功能。

- 可采用多功能手柄，同一手柄可满足新生儿、儿童、成人、成人大号的插管需求，无需更换。喉镜片具有防雾功能。

- 显示器能够实现画面翻转，显示部件防水等级≥IPX3，手柄部件防水等级≥IPX7。

- 显示屏≥3.5英寸，显示分辨率≥640×480，图像分辨率≥7.87lp/mm，显示器能上下≥0º～110º转动，左右≥0º～270º转动。光照度：≥150lux景深：5-100mm视场角：60°±15%。

- 分体式设计，喉镜片手柄与显示组件采用直插式定位结构。

- 内置≥32G内存，可拍照≥30万张，或录像≥16个小时。

- 一次性使用全包喉镜片总长度，可插入部分长度，镜尖宽度，摄像头处喉镜片宽度厚度需达使用尺寸。

- 使用期限≥6年或戊二醛≥3000个消毒周期，整机质保≥5年。