可视软性喉镜

1、视场角≥120°。

2、工作软管有效长度≥600mm。

3、分辨率：≥9.9p/mm，工作距为7mm±1mm。

4、景深3mm-100mm。

5、插入管外径≤2.8mm。

6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°。

8、前端内置LED光源，光照度≥1000Lux。

9、吸引量≥90ml/min。

10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式。

11、主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480，屏幕为触摸屏，可进行图像摄录、冻结、缩放等预设功能。

12、成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维。

13、LED光源全密封防水，具备防雾功能。

14、吸引按键具备内固定装置。

15、洗消方式≥2种，自带保护帽、ETO帽。可重复全镜体浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消。

16、吸引按键经消毒灭菌后可重复使用。

17、可通过USB实现数据导出

18、配转运消毒盒，可在等离子机器消毒

19、配备支气管镜双层转运台车

20、配备≥13寸触摸屏工作站及台车

21、产品使用年限≥6年，整机质保≥5年。