微量注射泵（双通道）

- 整机使用期限≥10年，≥5年整机质保。

- 一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h。

- 快进速度范围：0.01-2000ml/h。

- 可自动统计≥四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml。

- 具备防止药液误推功能。

- ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式等。

- ≥3.5英寸彩色可触摸电容显示屏。

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg。

- 信息储存：可存储≥5000条的历史记录。

- 在5ml/h情况下电池工作时间≥6.5小时

- 16.每台注射泵配备可移动输液架装置。