数字心电图机

一、核心采集性能

1.导联系统：12导同步采集（I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6），具备18导扩展功能（支持V3R、V5R、V7R、V8R、V9R及右胸导联快速切换）。

2.采集精度：

A/D转换分辨率：≥24bit；

采样率每秒每通道：≥50000Hz

抗干扰能力：共模抑制比≥120dB；工频抑制≥80dB；

3.信号质量：

频响范围：0.01–400 Hz

二、显示与操作

1.显示屏：≥10英寸高亮度彩色触控屏，分辨率≥1920×1200像素；

2.显示布局：支持12×1、6×2、3×4等多格式同屏预览，可一键切换；

3.测量功能：具备自动波形分析（PR间期、QRS宽度、ST段、QT间期）、游标精准测量、数据对比等功能。

三、存储与打印

1.存储容量：本地存储≥20000例原始心电图数据与报告；

2.导出格式：支持DICOM、HL7、PDF等格式；

3.病历管理：支持按姓名、性别、ID、时间多维度检索与回放。

四、网络与系统对接

1.接口配置：

物理接口：USB3.0、千兆以太网（LAN）；无线连接：双频Wi-Fi(2.4G+5G)，支持内置4G/5G模块（无需外接网卡）。

2.系统集成：

原生支持HIS/LIS/PACS无缝对接，无需中间件转换；支持院内网远程会诊，心电图可直接推送至上级专家终端；

支持HL7 FHIR 最新医疗数据传输标准。

五、智能诊断与安全

1.安全防护：

安全等级：CF型（心脏除颤保护型）；具备导联脱落、伪差实时报警功能；支持数据加密传输。

六、电源与硬件

电源：连续工作时间≥8小时（满负荷）。

七、资质与售后

1.质保：≥5年，使用年限≥10年，提供7×24小时快速响应服务，24小时内到场；

2.软件：终身提供软件升级服务。

3.对接医院信息系统（HIS）。免费开放端口，承担接口费用