运动平板心电图

一、核心配置（运动平板主机）

1.安全防护：具备主动安全和被动安全锁

- 跑步机具备屏幕显示

- 具备六分钟步行试验和运动心电的向量心电图

二、生理监测与采集系统

1.心电采集（ECG）

导联配置：12导同步采集（I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1-V6），具备蓝牙和有线；

采集精度：A/D转换：≥24bit；

采样率：≥10000Hz/导；

输入阻抗：≥100MΩ；

共模抑制比：≥120dB；

抗运动伪差：具备运动伪差消除算法，过滤跑步、出汗带来的基线漂移。

2.血压监测（IBP）

测量方式：连续无创血压监测（CNAP）或间歇手动测量；

精度：误差≤±3 mmHg；

接口：支持无线蓝牙血压袖带，具备数据自动同步功能。

3.其他参数

心率（HR）：同步采集，精度±1次/分。

三、软件与分析系统

1.自动分析与报告：

标准方案：内置≥10种运动方案；

自动识别：ST段改变（抬高/压低）、心律失常、缺血性ST改变；

临界值预警：自动触发胸痛、呼吸困难、头晕等临床症状报警；

报告生成：自动生成结构化PDF报告，包含：

1）运动负荷时间、达到的最大代谢当量（METs）；

2）最大/平均心率、血压变化曲线；3）ST段位移图（Time-ST plot）；

阳性/阴性诊断结论（依据ACC/AHA标准）。

2.数据管理与对接

存储：本地存储完整试验数据。

导出格式：DICOM、HL7、PDF、Excel等。

系统对接：无缝对接医院HIS/LIS/PACS，具备患者信息一键调取、报告一键归档等功能。

四、安全与合规

1.安全认证：

具备CF型（心脏除颤保护型）安全等级。

2.急救联动：控制台必须预留除颤仪（AED）放置位及急救电源接口。

五、硬件细节与售后

1.外观材质：不锈钢框架；跑台表面医用防滑材质。

2.电源：AC220V，50Hz，具备漏电保护。

3.质保：

整机质保：≥5年。

使用年限：≥10年。

- 服务：中标人派工程师现场对采购人培训，确保被培训人员能熟练掌握技术操作。

- 提供配套基础设施（电脑、桌椅等）和所提供设备能与医院系统对接并承担相应接口费用等内容。服务：7×24小时技术支持

- 到场时间：≤24小时；