动脉硬化检测仪

1.测量原理与指标

测量方式：光电+压力传感器双模式，同时采集脉搏波与血压信号。

检测参数：

PWV（脉搏波速度）：≥3个节段（颈-股、股-踝、臂-踝）；

具备测量ABI（踝臂指数）自动计算左右侧、AIx（增强指数）、PP（脉压）、SBP/DBP/MBP同步测量功能、CAVI（心踝血管指数）、中心动脉压（CAP）功能

测量精度：

血压误差≤±3mmHg；PWV误差≤±0.2m/s；ABI误差≤±0.05；采样频率：≥200Hz；

抗干扰：工频抑制≥80dB；

2.硬件配置

显示：≥10英寸彩色触控屏，分辨率≥1280×800像素；

信号采集：

多通道同步采集：≥4通道；

输入阻抗：≥10MΩ；

cuff规格：

成人标准cuff：22–42cm；大号cuff：40–62cm（肥胖人群）；小号cuff：18–30cm（儿童/青少年）；

自动充气：智能压力控制范围，0–300mmHg；

3.测量流程与报告

自动检测流程：自动绑带→自动加压→自动采集→自动分析→自动报告；

报告内容：PWV各节段值（曲线+趋势）；ABI双侧比值；CAVI、AIx；

报告自动划分风险分级（正常、轻度、中度、重度等）。

临床建议：

报告格式：支持PDF、JPG、HL7、DICOM；可对接HIS/LIS；患者管理：本地存储≥20000例；

支持身份证、条码、工号快速录入。

4.网络与系统

接口：

千兆以太网（LAN）；Wi‑Fi（2.4G/5G）；USB3.0接口≥2个；传输协议：HL7 FHIR、DICOM、TCP/IP等；

安全：数据加密传输；

权限分级（医生/护士/管理员）；操作日志留痕。

临床数据可追溯。

6.电源与续航

交流：100–240V，50/60Hz；

内置锂电池：≥8000mAh；

续航：≥6小时（连续测量）。

7.售后与质保

质保期≥5年，设备使用年限≥8年。

服务：7×24小时技术支持

到场时间：≤24小时；

对接医院信息系统（HIS）。免费开放端口，承担接口费用。