动态心电图

一、核心采集性能

1.导联与通道

标配12导同步采集（I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6）；

通道数：≥12通道同步采集，单通道采样率≥4000Hz。

2.信号精度与抗干扰

A/D转换分辨率：≥24bit；

共模抑制比：≥120dB；

输入阻抗：≥100MΩ，内部噪声：≤5μVp-p；

频响范围：0.05-100Hz（-3dB），时间常数：≥3.2s（满足ST段动态监测需求）；

抗运动伪差：内置运动自适应滤波，须具备患者日常活动下信号稳定。

二、安全防护：内置芯片存储，无SD卡，具备防病毒功能

三、软件与分析功能

1.数据处理与分析

精准测量：自动计算心率、RR间期、QT/QTc间期、P波、QRS波群宽度等参数，须具备人工手动修正。

具备全向起搏器、自主神经功能检测、具备散点图功能

趋势分析：生成心率变异性（HRV）曲线、心律失常发生频次趋势图、ST段动态变化图；

报告生成：自动生成结构化诊断报告（含结论、异常事件统计、临床建议），须具备中/英文双语报告，格式符合三甲医院临床规范。

2.数据管理与对接

数据快速导出，格式包含DICOM、HL7、PDF、TXT、Excel（适配医院HIS/LIS/PACS系统）。

网络对接：可直连医院心电工作站，具备远程数据上传、实时会诊、报告回传等功能。能对接医院信息系统（HIS）。免费开放端口，承担接口费用

患者管理：可按姓名、病历号、检查时间等信息快速检索；本地存储历史数据，数据分类归档。

新老院区数据能够互联互通，相互分析。

四、安全与合规

具备漏电保护、过流保护、短路保护功能；

数据安全：具备数据加密存储与传输；操作日志可追溯。

五、售后与质保

质保期限：≥5年；使用年限：≥10年。

技术支持：7×24小时在线技术响应，24小时到场服务，质保期外提供成本价维修。终身提供软件升级服务。

培训服务：中标人派工程师现场对采购人培训，确保被培训人员能熟练掌握技术操作。