动态血压计（ABPM）

一、核心采集性能

测量原理与精度

测量技术：采用示波法，同步采集血压与脉搏波信号。

测量范围：10-260mmHg;精度：±3%

压力测量范围：0–300mmHg；精度±1%

脉搏：30–220bpm

能够监测出生28天后新生儿的所有人群

二、硬件

.袖带与配件

袖带规格（需适配不同体型）：大中小号

材质：棉质

三、软件与分析功能

1.数据记录与分析

测量间隔：支持自定义设置（默认：白天15–30分钟/次，夜间30–60分钟/次），可按科室需求调整。

记录时长：≥48小时，支持扩展至≥72小时；

数据存储：本地存储≥512MB，可存≥500例完整监测数据，具备原始数据与分析结果双存储。

生成24小时血压趋势图、昼夜节律图、血压负荷统计、最高/最低血压分布表；

具备人工手动修正，医生可对异常测量点进行标记、删除。

2.报告与管理

报告格式：自动生成结构化专业报告，包含测量概况、血压参数统计、昼夜节律分析、临床建议三部分；

导出与对接：用具备心电工作站远程上传，数据同步存储与远程会诊，对接医院的信息系统；

患者管理：支持按姓名、病历号、检查时间快速检索与回放，须具备数据分类归档。

四、售后与质保

质保期限：≥5年；使用年限：≥10年。

技术支持：7×24小时在线技术响应，24小时到场服务，质保期外提供成本价维修。终身提供软件升级服务。

培训服务：中标人派工程师现场对采购人培训，确保被培训人员能熟练掌握技术操作。