麻醉深度监测仪

1.质保期≥5年，设备使用年限≥8年。

2.核心监测指标

-支持BIS（脑电双频指数，0-100） 或CSI（脑状态指数，0-100） 至少其中一种，数值精准对应麻醉深度（40-60为适宜全麻区间）。具备信号质量提示功能，可识别电极脱落、阻抗过高、肌电干扰等异常情况。

3.信号采集参数

（1）脑电采样频率≥200Hz，保证基础信号准确性；信号输入阻抗≥100MΩ，降低接触误差。

（2）一次性粘贴式电极，可兼容成人、小儿（体重≥10kg）通用型号，操作便捷。

4.具备基础抗电刀干扰功能。支持抗工频干扰（50/60Hz），避免手术室其他设备影响监测稳定性。

5. 显示与操作参数

（1）配备≥6英寸彩色显示屏，可同屏显示监测数值、信号波形等。

（2）支持数值上下限报警，可自定义麻醉深度报警阈值，声光报警清晰可辨。

- 便携式设备电池续航≥4小时，满足门诊日间手术、患者转运等场景使用。

- 每台设备均配台车。