脑氧监测仪（近红外组织血氧参数无损监测仪）

1、显示屏为电容触摸屏，显示屏尺寸≥8寸。语言设置可选择中文显示，可输入患者基本信息保存。

2、可监测参数：大脑或局部组织血氧饱和度（rSO2）、信号质量（SQI）、基线值（BL）、氧合血红蛋白浓度变化量及变化指数（ΔO2Hb\O2HbI）、还原血红蛋白浓度变化量及变化指数（ΔHHb\HHbI）、总血红蛋白浓度变化量及变化指数（ΔtHb\tHbI）。

3、可监测脑、局部组织中氧合血红蛋白浓度相对初始值的变化量及变化指数（ΔO2Hb\O2HbI）；测量范围：-100~100μmol/L；监测脑、局部组织中还原血红蛋白浓度相对初始值的变化量及变化指数（ΔHHb\HHbI）；测量范围：-100~100μmol/L。

4、rSO2 测量范围及分辨率：≥0%～100%，分辨率误差≤±4%。

5、具有≥9种监测状态报警提示。

6、仪器通道数≥4通道。

7、可配备重复性多种传感器：大号传感器、中号传感器、小号传感器，传感器自带配套专用粘胶及专用辅助固定头带，各型号传感器配5根。

9、监测刷新速率≤1s。

10、内置可充电锂电池，续航时间≥3h。

11，质保期≥5年，设备使用年限≥8年。配套台车。