麻醉呼吸机基本

- 适用范围：适用于新生儿、儿童、成人等病人的全身麻醉管理。

- 智能化全能麻醉系统或工作站设计，具备一体化的通气监测，气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；经年龄校正的xMAC值计算和显示。采样气体回流到呼吸系统。顺磁式氧浓度监测技术，无需耗材；

- 彩色触摸显示屏≥15英寸，显示所有参数及波形等，显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息，具备备用手动通气模式；

- 全电子流量计，具有电子新鲜气体混合系统功能，具备一体化鼻吸氧装置；

- 麻醉呼吸机：非风箱式呼吸机，提供稳定精准的潮气量输送。

- 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停； SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV（带后备窒息通气）及 SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS 模式

- 具备CBM模式（心脏旁路模式），可在使用体外循环机时抑制相应报警；

- 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；麻醉呼吸力学监测（动态肺顺应性、气道阻力、压力-容积/流量-容积环），报警参数至少有：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等功能；

- 潮气量容量控制模式下设置值为5-1500ml；最大吸气流速为≥160 L/min；

- 具备一体化回路加热系统，回路中的组件可进行温度高达134°C的蒸汽灭菌；

- 麻醉机采用双罐位设计，出厂时一次标定，终身免检；同时罐具备压力、流量和温度自动补偿功能。

- 配备主动式麻醉废气排放系统（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高、合适、过低），具有采样气体排放接口可兼容第三方气体监测设备。

- 每台麻醉机配备≥10个流量传感器。

- 每台麻醉机配备3个机械臂支架（用于连接监护仪，注射泵及电脑）。

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。可后期免费升级支持科室项目信息化建设。

- 配置清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 麻醉主机 | - 9 |
| - 七氟醚挥发罐 | - 9 |
| - 地氟醚挥发罐 | - 4 |
| - 主机机械臂支架 | - 27 |
| - 流量传感器 | - 50 |
| - 可转化接头 | - 各9 |