有创呼吸机

- 基本功能

  - 适用患者类型：成人、儿童、婴幼儿；

  - 驱动方式：电动电控；主机搭载≥12英寸彩色触摸屏显示器；

  - 具有漏气补偿能力，漏气补偿≥60L/min；

  - 主机配电池，无外接电源时可工作的时间≥120分钟，配备用电池，无外接电源时可工作时间≥240分钟；

  - 呼气阀采用金属材质而非塑料材质，可拆卸，并在多次高温高压蒸汽消毒（134℃）后不会发生形变，保证气路密闭性，同时防止交叉感染；

  - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出；

- 、通气模式

  - 基本通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气（如DuoPAP、DuoVent、DuoLevel等）通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV；

  - 具有自动插管补偿（ATRC）功能，可选择不同孔径的气管插管，呼吸机根据选择的孔径自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - 支持氧疗功能，流量调节范围为2~80L/min。

  - 具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。

  - 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP。

  - 个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察。

  - 配呼末二氧化碳模块。

  - 具备肺复张功能。

- 设置

  - 潮气量：20-2000ml

  - 呼吸频率：1-70bpm

  - 吸气时间：0.2-9s

  - 吸/呼比：4:1-1:10

  - 吸气压力：5-50cmH2O。

  - 支持压力：0-50cmH2O。

  - PEEP：0-30cmH2O。

  - 压力触发灵敏度：-20~0cmH2O。

  - 流速触发灵敏度：1~20LPM。

  - 压力上升时间：0-2s。

  - 吸气暂停时间：0-4s

- 监测

  - 压力监测：具备PEEP、气道峰压、气道平台压、气道最小压、平均压等监测参数等功能

  - 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

  - 通气量监测：分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont）

  - 吸入的氧浓度的监测

  - 肺的力学监测：呼气阻力，动态肺顺应性，WOB的监测。

  - 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

- 报警设置

  - 通气量报警：分钟通气量高，分钟通气量低

  - 压力报警：气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低

  - 其他报警：管路脱落报警，呼气潮气量低，自主呼吸频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等

- 其他功能

  - 可对监测参数变化趋势和报警信息进行记录存储。

  - 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

  - 提供直流（12V）和交流两种供电方式。

  - 具备高压氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口。

  - 台车具备集中电源管理系统。

七、质保期≥5年，设备使用年限≥8年。