麻精药品管理机技术要求

1、设备进行模块化设计，可根据用户需求自由组合设备各模块；并具备按使用区域特点和要求，提供扩展设备，以存放更多药品品种和数量，可支持多台设备的扩充。

2、设备具备储存、管理、发放针剂、盒装、冷藏药品，实现全品种覆盖。

3、设备配置：嵌入式控制及显示系统、盒装药品管理模块、针剂药品单剂量管理模块、管控药品管理模块、嵌入式冷藏药品管理模块、应急出药系统，设备各储药管理模块具备互换功能。

4、盒装药管理模块：橱窗式可视储药盒，批量储存及管理盒装、大体积药品、储耗材，输液瓶或输液袋，系统引导药品存储位置，可监控每种药品的数量变动；具备自动提示需领药品的所在药盒位置，并可自动记录领用信息及具有中文语音提示功能；具备拿错储药盒自动提示功能，并可中文语音告知报警和自动记录过程信息。

5、针剂药品单支量管理模块（单剂量发药）:设备只按照医嘱指定药物剂量或由被受权的领药人指定领取所需药品的品种、规格、数量进行自动调剂发放。非授权人或被授权人无法拿到授权外的药品品种和数量；单组的针剂药品单支量管理模块在不减少储药盒数量前题下，每个独立的储药盒可以互换。

6、管控药品管理模块：设备只按照医嘱指定剂量或由被受权的领药人指定领取所需药品，在领药人双重确认或双人确认后设备自动亮灯提示并打开对应储药盒；非授权人员无法拿到设备中的药品；双锁式储药模块的每个储药盒独立带锁，按医嘱信息，双人认证取药；感应式储药模块的每个储药盒带盖自锁，领药人通过感应装置双重确认取药。

7、嵌入式冷藏药品管理模块：具备储存管理冷藏药品功能；可自动实时记录冷藏药品领用信息；配置 2-8℃,48 升冷藏医用冰箱，提供独立的温湿度监控显示屏，并可根据自由设定的温湿度上下限，监测冷藏冰箱内的温湿度值，一旦超过限值具备自动报警，保证冷藏药品的质量，确保患者用药安全。

8、应急功能：紧急情况下医嘱还未录入HIS，但急需用药可采取紧急医嘱模式应急取药，取药人先行拿取所需药品，系统自动保存拿取记录。待医嘱下达后，核销应急取用的记录；因停电或设备软硬件故障（如设备无法自动打开储药模块）无法正常取药，设备具备应急手工出药功能。

9、空瓶回收功能：为确保使用过的药品空瓶回收的安全性及准确性，空瓶必须回收在机内盒装药品管理模块或管控药品管理模块中以备查验。

10.质保期≥5年，设备使用年限≥8年。