移动DR

- 有效像素≥2372×3000，像素矩阵：≥700万像素；

- 配无线手持终端；

- 具有图像垂直、水平、反置、旋转功能；

- 屏幕分辨率：≥1280×1024像素；

- 机架结构：升降式立柱-伸缩臂，非关节臂或折叠臂

- 机身宽度≤50cm

- 曝光到图像的预览时间：≤4s；

- 限束器可水平旋转并锁止：

- 球管可垂直、水平移动，可侧向、纵向旋转，球管支臂可水平旋转；

- 电池类型：锂聚合物电池，电池工作时间≥8小时，续航时间≥12小时；

- 在电池供电模式下，一次充电可支持曝光≥500次；

- 工作站容量≥256G ；

- 显示器屏幕为触摸控制屏；

- 支持多种激光相机DICOM胶片打印;

- 使用年限≥8年，保修年限5年。