4K腹腔镜系统技术需求

一、4K腹腔镜系统（含摄像主机双模块，双摄像头）

- 输出分辨率≥3840×2160像素，可同时处理两路图像信号；

- 单主机双镜联合功能，主机可刻录双镜画面的视频存储；

- 模块化设计；

- 画面放大功能，≥3倍放大，≥7级可调；

- 具备自适应缩放功能；

- 摄像头及键盘，可操作的功能不少于15种；

- 蓝光染色功能和红光染色功能；

- 光谱过滤功能：

- 摄像头重量≤210g，握持轻便

- 至少2种纤维镜图像优化功能；

- 摄像主机具备≥4种画中画显示功能；

- 具备中央集控接口；

- （13）电气安全认证级别：CF-1类或以上；

二、全高清图文工作站    一套

- （1）摄像主机有≥4个USB接口，可实现≥3840*2160像素高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者控制。

三、医用内窥镜冷光源   2台

- （2）灯泡：≥175W;

- （3）使用寿命：≥30000小时；

- （4）色温：≥6000K；

- （5）电气安全CF-1类或以上；

四、4K液晶显示器

- （1）尺寸≥32英寸，支持 4K 超高清视频输入，分辨率 ≥3840x2160像素；

- （2）最大背光亮度≥1600cd/m2

- 五、气腹机

- （1）最大充气流量≥40升/分，压力范围：1-30mmH；

- （2）具有自检功能，排烟功能，自动漏气或补气功能；

- （3）显示预设与实时压力监测；

- （4）显示输入气源气体压力状态；

- （5）充气流量，充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定；

- （6）医用设备电气安全I类CF 型或以上。

- 六、台车

- （1）满足放置摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器、电刀主机设备；

- （2）滑轮可锁定。

- 七、导光束3根

- （1）直径≥4.5mm；

- （2）长度≥300cm；

- 八、腹腔镜手术器械

- （1）提供基础腔镜手术器械（2）可高温高压灭菌

- 九、4K 镜（3根）

- （1）有效景深≥3-150mm；

- （2）支持低温等离子灭菌方式；

- （3）镜头具有防雾功能；

- （4）防电击程度分类为了防除颤CF型或以上；

- 副屏

- （1）尺寸≥32英寸

- 十一、配置需求

- 4K 摄像主机            一套（含摄像主机双模块，双摄像头）

- 原厂全高清图文工作站   一套

- 医用内窥镜冷光源       两套

- 4k液晶显示器           一个

- 气腹机                 一套

- 台车                   一个

- 导光束                 3根

- 腹腔镜手术器械         一套

- 4K 镜                  3根

- 副屏                一台

腹腔镜4K荧光

- 一、4K 荧光摄像主机(配4K 荧光摄像头)

- 主机分辨率≥3840x2160像素，最大景深≥180mm	双镜联合功能；

- 主机模块化设计增加模块可升级，主机可处理2D信号和3D、白光和荧光图像信号，可实现4K荧光和4K3D荧光功能；

- 摄像主机可同时处理2种荧光信号，可实现淋巴和输尿管同时显影，实现术中定位，避免手术并发症.

- 可兼容多种摄像头，摄像主机可连接的不同功能摄像头种类≥4种；术野画面可实现上下，左右及180翻转；

- 荧光颜色不低于种3种；

- 摄像主机具备USB接口≥3个；

- 摄像主机的4K信号输出接口≥4个，接口格式至少包括以下格式：12G-SDI或4路SDI、HDMI和DP，并具备至少1路高清DVI信号输出接口；

- 可一键切换2D和3D图像，可通过摄像头，键盘或主机按键多种方式控制录像，拍照：

- 摄像主机具备通讯接口，可连接脚踏开关，实现拍照和录像等功能；

- 主机和摄像头的医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类；

- 摄像主机和光源非一体化设计；

- 摄像系统使用寿命≥8年；

- 二、医用内窥镜冷光源

- 独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同白光模式下输出白光照明，荧光模式下同时输出白光与两个波段的激光；

- 白光照明采用纯白光LED；荧光照明采用近红外LED 和白光同时输出，近红外光和白光通路均为LED光源；

- 冷光源具有三种独立谱段的光输出模式；

- 具有主机光源联动功能；

- 液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥6英寸；

- 冷光源的输出总光通量应≥1000lm ；

- 光源 LED 寿命≥30000小时：

- 电器安全级别：CF-1类，使用期限≥8年；

- 三，4K液晶显示器

- 尺寸≥32英寸，分辨率≥ 3840x2160像素；

- 接口丰富，支持多种信号源输入及输出；

- 最大背光亮度1600cd/m2；

- 四、气腹机

- 最大充气流量≥40升/分，最小充气流量1升/分，压力范围：1-30mmHg;

- 具有自检功能，自动漏气或补气功能；

- 具有液品显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，显示预设与实时压力监测：

- 屏幕显示输入气源气体压力状态；

- 充气流量，充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定，

- 医用气腹机与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定；

- 医用设备电气安全I类CF型。

- 导光束

- 直径≥4.5mm;  长度≥300cm;

- 可同时传输可见光及近红外光。

- 六，台车

- 满足放置摄像主机，摄像头，冷光源，气腹机，监视器，电刀主机设备；

- 滑轮可锁定

- 七，4K3D 摄像头

- CMOS 像素≥800万，分辦率≥3840x2160像素；

- 双目图像零时差；

- 3D/2D 环绕模式，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。

- 镜头按键≥3个，支持按健功能可自定义；

- 电器安全级别：CF型或以上；

- 防水防尘等级 IP67或以上；

- 支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌方式;

- 八，4K荧光摄像头

- CMOS 像素≥800万。分辦率≥3840x2160像素;

- 镜头按键≥3个，支持按健功能可自定义;

- 电器安全级别：CF型或以上;

- 防水防尘等级 IP67或以上;

- 支持低温等离子灭菌方式;

- 九，4K 3D 镜（2根）

- 可传输白光和近红外光；

- 电器安全级别：CF型或以上；

- 防水防尘等级 IP67或以上；

- 工作长度：≥300mm；

- *角度：0°、30°可选，有效景深≥3-180mm；

- 支持低温等离子或高温高压或戊二醛侵泡灭菌方式

- 十，4K 荧光镜(2根)

- 可传输白光和近红外光;

- 0°,30°视野角可选，有效景深≥3-180mm;

- 支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌方式;

- 防电击程度分类为CF一类或以上;

- 十一，腹腔镜手术器械

- 提供基础腔镜手术器械

- 可高温高压灭菌

- 十二，副屏                一台

- 尺寸≥32英寸，分辨率 3840x2160像素；

- 十三、配置需求

- 4K 荧光摄像主机        一套

- 医用内窥镜冷光源       一套

- 4K 3D液晶显示器       一个

- 气腹机                 一套

- 导光束                 一条

- 台车                   一个

- 4k3d摄像头            一个

- 4K 荧光摄像头          一个

- 4k3D镜                   2根

- 4K 荧光镜              2根

- 腹腔镜手术器械         一套

- 副屏                   一台

- 一、4K 3D ICG 摄像主机 （配3D摄像头和4k荧光摄像头）

- 主机分辨率≥3840x2160像素，最大景深≥180mm，双镜联合功能；

- 主机模块化设计增加模块可升级，主机可处理2D信号和3D、白光和荧光图像信号，可实现4K荧光和4K3D荧光功能；

- 摄像主机可同时处理2种荧光信号，可实现淋巴和输尿管同时显影，实现术中定位，避免手术并发症.

- 可兼容多种摄像头，摄像主机可连接的不同功能摄像头种类≥4种；

- 术野画面可实现上下，左右及180翻转；

- 荧光颜色不低于种3种；

- 摄像主机自带USB接口≥3个；

- 摄像主机的4K信号输出接口≥4个，接口格式至少包括以下格式：12G-SDI或4路SDI、HDMI和DP，并具备至少1路高清DVI信号输出接口；

- 可一键切换2D和3D图像，可通过摄像头，键盘或主机按键多种方式控制录像，拍照：

- 摄像主机具备通讯接口，可连接脚踏开关，实现拍照和录像等功能；

- 主机和摄像头的医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类或以上；

- 摄像主机和光源非一体化设计；

- 摄像系统使用寿命≥8年；

二、医用内窥镜冷光源

- 独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同白光模式下输出白光照明，荧光模式下同时输出白光与两个波段的激光；

- 白光照明采用纯白光LED；荧光照明采用近红外LED 和白光同时输出，近红外光和白光通路均为LED光源；

- 冷光源具有三种独立谱段的光输出模式；

- 具有主机光源联动功能；

- 液品屏幕显示，屏幕尺寸≥6英寸；

- 冷光源的输出总光通量应≥1000lm ；

- 光源 LED 寿命≥30000小时：

- 电器安全级别：CF-1类，使用期限≥8年；
三、 3D液晶显示器

- 尺寸≥32英寸，支持 4K 超高清视频输入，分辨率 3840x2160（长宽比16:9）；

- 支持左右、逐行、上下以及同时（SIMUL）3D 信号格式；

- 支持 PIP/POP（画中画/画外画）多画面显示。

- 最大背光亮度≥1600cd/m2

- 气腹机

- 最大充气流量≥40升/分，最小充气流量≥：1升/分，压力范围：1-30mmHg；

- 具有自检功能，自动漏气或补气功能；

- 具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，显示预设与实时压力监测；

- 屏幕显示输入气源气体压力状态；

- 充气流量，充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定；

- 具有主机联控功能；

- 医用设备电气安全I类CF 型或以上。

- 导光束

- 直径≥4.5mm；

- 长度≥300cm；

- 可同时传输可见光及近红外光。

- 台车

- 满足放置摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器、电刀主机设备；

- 滑轮可锁定。

- 4K 3D ICG  摄像头

- 支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光；

- CMOS 像素≥800万，分辦率≥3840x2160像素；

- 双目图像零时差；

- 3D/2D 环绕模式，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。

- 镜头按键≥3个，支持按健功能可自定义；

- 电器安全级别：CF型或以上；

- 防水防尘等级 IP67或以上；

- 支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌方式;

- 4K荧光摄像头

- 可传输白光和近红外光;

- 摄像主机可同时处理2种荧光信号，可实现淋巴和输尿管同时显影，实现术中定位，避免手术并发症.

- 支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌方式;

- 防电击程度分类为CF一类或以上;

- 4K 荧光镜（2根）

- 可传输白光和近红外光；

- 角度：0°、30°，可选有效景深≥3-180mm；

- 支持低温等离子灭菌方式；

- 防电击程度分类为了防除颤CF型或以上；

- 4K 3D 镜（2根）

- 可传输白光和近红外光；

- 电器安全级别：CF型或以上；

- 防水防尘等级 IP67或以上；

- 工作长度：≥300mm；

- 角度：0°、30°可选，有效景深≥3-180mm；

- 支持低温等离子或高温高压或戊二醛侵泡灭菌方式

- 腹腔镜手术器械

- 提供基础腔镜手术器械

- 可高温高压灭菌

- 副屏

- 尺寸≥32英寸，分辨率≥ 3840x2160像素；

- 配置需求

- 4K 荧光摄像主机        一套

- 医用内窥镜冷光源       一套

- 3D液晶显示器           一个

- 气腹机                 一套

- 导光束                 一条

- 台车                   一个

- 3D 荧光摄像头          一个

- 4K 荧光摄像头          一个

- 4K 荧 光 镜            2根

- 4K   3D  镜            2根

- 腹腔镜手术器械         一套

副屏                   一台