主动脉内球囊反搏系统

设备配置要求及用途：配置包含主动脉内球囊反搏泵、氦气瓶、心电导联线、有创血压电缆线、电源线、静脉输液杆、说明书等；用途：有效提高病人冠脉供血，改善心肌灌注。

- 整机重量≤55kg，方便转运。

- 自动、手动两种工作模式，转换过程不影响正常反搏。

- 触发模式≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发等。

- 触控屏≥10英寸，可旋转、开合。

- 触控屏搭配实体键，实体键能够设置触发模式、充放气时刻、辅助比率、球囊气量等多个参数。

- 内置可充电电池，充满后可以工作≥120分钟。

- 显示屏分色分区显示多种内容，包括触发信号来源，心率，无辅助的收缩压/舒张压/平均压，有辅助的收缩压/舒张压/平均压/反搏压，实际充放气量，报警信息，氦气状态，电池状态等信息。

- 波形扫描速度：25mm/s或50mm/s可设置。

- 支持开机自检，确保设备连接正常。

- 具备防高频电干扰功能。

- 能够显示充放气时机。

- 可以调节球囊容量，调整精度≤1CC。

- 能够显示患者血流动力学趋势图。

- 系统自动清除冷凝水至集水瓶。

- 配备涡旋压缩机或步进马达驱动。

- 具有≥3种辅助比率。

- 具有患者管理功能，可存储、导出治疗信息。

- 系统自动记录操作信息、报警信息和治疗数据，关机能保存。

- 内置打印机，可打印与反搏相关的信息。

- 产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机（含显示屏、台车） | 1台 |
| - 氦气瓶 | 2个 |
| - 心电导联线 | - 1条 |
| - 有创血压电缆线 | - 1条 |
| - 电源线 | - 1条 |
| - 输液杆 | - 1根 |
| - 说明书 | - 1份 |