血管超声及OCT系统

1	基本要求

- 1.1	设备用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，可实现血管内超声成像（IVUS）成像、光学相干断层成像(OCT)成像、IVUS-OCT同步融合成像；

1.2 成像导管适用的冠脉血管直径范围是2.0mm-4.0mm；

1.3	与该血管内成像设备配合使用的可选成像导管≥3种，且导管外径≤1mm；

2	智能测量

2.1	同时具备自动和手动测量管腔病变部位的面积、直径、狭窄程度的功能；

2.2	具备血管三维重建体渲染和3D飞行导航功能，可进行360度旋转的双长轴影像，3D管腔模式下可实现管腔、管壁之间的一键切换；

2.3	支架贴壁不良阈值设定：支架小梁贴壁不良和良好会有不同颜色显示；

2.4支架膨胀系数阈值可自定义，当实测值与所设阈值对比时，支架膨胀数据自动计算，并且膨胀良好和膨胀不良会以不同颜色显示；

2.5	能自动探测整个回拉图像的EEL，能自动测量每帧图像的斑块负荷；

3	成像要求

3.1 超声工作频率≥35MHz；IVUS成像半径≥6.0mm；

3.2 声学成像分辨力：轴向分辨力≤110μm，侧向分辨力≤220μm；

3.3 IVUS回撤速度≥4档可选，单次最快回撤速度≥20mm/s；

3.4 IVUS最快成像帧速≥100帧/秒；

3.5	光学成像分辨力：轴向分辨力≤30μm，侧向分辨力≤30μm；

3.6	光源扫频速率是100kHz±5%；OCT光学成像半径≥5㎜；

3.7扫描激光源中心波长:1310nm±20nm；输出功率：5mW-20mW；

3.8指示光波长：650nm±25nm；指示光输出功率：＜0.3mW；

3.9 OCT回撤速度≥2档可选，单次最快回撤速度≥40mm/s

3.10 OCT最快成像帧速≥200帧/秒

3.11 OCT回撤长度≥3档可选，最大单次回撤长度≥100mm；

4	图像获取及处理

4.1	捕获图像至少包括两种方式：截图和“捕获单帧图像”；

4.2 成像模态可选：双模态图像、单模态图像、3D视图、组合模态图像；

4.3具备图像文件的输入、输出和管理功能，应能够用L-mode模式显示图像、回放控制、校准调整、书签控制、导出记录、捕获图像、记录图像、图像放大；

4.4可DICOM 3.0标准存储影像。存储方式：光盘、USB或移动硬盘。导出格式：支持TIFF格式、JPEG格式、DICOM格式、AVI格式、RAW格式导出数据；

4.5具有影像循环回放功能，并能调节回放影像的速度，播放速度应≥3档可选；

4.6 中英文操作界面，可实现一键切换，无需重启设备；

5	硬件

5.1	CPU八核；频率≥3.90 GHz；硬盘≥1T；主机运行内存≥32G；

5.2	两台医学影像专用彩色显视器≥21英寸，分辨率≥1920*1080。

6	其他附加功能

6.1	一体式工作站配置，同一主机通过一根导管一次回拉可以获取OCT和IVUS同时同位的管腔诊断信息，同一主机的同一屏幕呈现同一组织部位的OCT和IVUS横截面图像；

6.2视图模式：血管管壁展开视图、L-Mode视图/双L-Mode视图、OCT单模视图、IVUS单模视图、OCT三维视图、声光融合视图；

6.3	可通过OCT图像进行管腔相关测量和斑块性质评估，IVUS图像精准识别EEL测量斑块负荷，并能观测到脂质斑块后的深层病变信息，一次全面获取管腔信息；

7	配置要求

7.1	一体化移动推车1台

7.2	主机1台

7.3	PIU探头接口单元1个

7.4	操作者显示器1台

7.5	术者显示器1台

7.6	键盘、鼠标1套

8	售后要求

8.1	验收合格之日起免费质保期≥1年；

8.2	免费提供安装、调试及培训服务；

8.3	接到报修通知2小时内响应，48小时内到现场进行维修。