呼吸机

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能；

- 整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作；中文操作界面，

- 显示屏≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率显示；

- 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化；

- 通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能；可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。

- 智能吸痰功能，脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧，吸痰后提供纯氧。

- 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张；

- 具备顺磁氧技术监测氧气浓度。

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能；

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

- 支持升级CO2、SPO2监测。

- 每台配10个流量传感器，每台原装呼吸机含车架一套，模拟肺1个，有加温湿化装置，气管延长管50个，重复使用呼吸管路二套

- 支持后期科室信息化升级。

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。