冠脉功能影像分析系统

- 技术需求：

- 使用过程中无需使用任何耗材即可得到靶血管的血流储备分数；

- 使用过程中无需使用任何耗材即可计算微循环阻力指数；

- 支持冠脉造影影像进行目标血管的三维重建，且进行目标血管三维重建的两幅造影的体位差大于25°；

- 具备3个匹配点进行血管重构偏差校正功能；

- 具备真实血管和参考血管的匹配功能，在重构的真实血管模型上，参考血管模型以半透明的方式进行匹配显示，便于用户进行对比参照；

- 具备三维血管狭窄云图的功能，直径狭窄百分比通过云图以颜色的方式呈现在血管上，便于直观显示血管狭窄程度；

- 具备定量QCA参数计算功能，自动测量血管长度、血管狭窄长度、直径狭窄百分比、面积狭窄百分比、最小管腔直径、近端和远端的管腔直径和参考直径等参数；

- 具备对QCA参数进行可视化分析功能，在图表窗口，可以查看实际直径-参照血管直径图表及狭窄百分比曲线图表；

- 具备患者特异性冠脉口压强输入功能，用户可以输入监测到的病人冠脉口压强值，便于更加确地进行功能学评估；

- 系统对血管影像数据三维重建后血管长度的精度能达到≤±0.5mm，狭窄长度的精度能达到≤±0.5mm；直径狭窄率精度能达到≤±4%；面积狭窄率精度能达到≤±4%；最小管腔直径精度能达到≤±0.2mm；参考管腔直径精度能达到≤±0.2mm；

- 以基于压力导丝的FFR为参考，冠脉狭窄的准确度大于95%，灵敏度大于95%；特异度大于94%；

- 以基于导丝测量的IMR为参考，微循环阻力指数的准确度大于94%，灵敏度大于92%；特异度大于95%；

- 系统支持在每个分支血管上植入2个虚拟支架，能灵活放置、删除虚拟支架；

- 系统支持同时在二维造影影像、三维血管模型以及狭窄血管图表中显示支架；

- 系统支持灵活调节虚拟支架长度以及落脚点，实时显示残余血流储备分数随支架调节的更新结果；

- 具备心脏左心室分析的功能，自动计算输出功能参数，包括舒张末期容积EDV、收缩末期容积ESV、射血分数EF、每搏输出量SV；

- 基本配置要求:

- 台车

- ≥21英寸医学显示器

- 冠脉造影管腔全自动分割模块

- 冠脉结构自动定量分析模块（QCA）

- 造影血流储备分数分析模块

- 虚拟支架分析模块

- 微循环阻力指数分析模块

- 左心室功能分析模块

- 自动分析报告系统和打印模块