纤维支气管镜

- 整机由机身软骨和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、有线视频输出、av输出等功能。

- 显示屏≥3.5寸，像素≥1920（RGB）*480.

- 屏幕采用医用触摸屏，可戴手套操作。

- 显示器可垂直0°-180°转动，水平0°-180°转动。

- 输出总光通量≥0.60 lm，预设白平衡功能。

- 显示屏与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

- 显示屏内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在手机上直接阅读、回放。

- 软管直径：5.2mm±10%，工作通道≥2.6mm，长度≥600mm。

- 采用数字成像技术，视场角≥90°，空间分辨率≥10  lp/mm，景深：3-100mm。

- 内置可充电式锂电子聚合物电池，电池容量≥2300mAH，具备电量管理功能。

- 前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°，向上≥160°，向下≥130°。

- 内置全密封防水高功率LED光源，光照度≥1000Lux，工作距离≥7mm。

- 镜体手柄可浸泡消毒和低温等离子消毒。

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。

- 配≥13寸HD显示屏，支持多点触控，内置病例管理软件，无线输出打印图文报告，含拍照、图像冻结、病例回顾等功能。

- 工作站具有前置摄像头可拍摄场景影像，卡扣设计支持在使用中与工作站分离以方便移动、改变拍摄角度及高度，满足不同场景拍摄需要。

- 工作站可实现双内窥镜设备及操作场景的三画面同屏显示。