酶标仪设备需求
1、 板条类型：平底、圈底等96或其他类型酶标板
2、 光源：12V20W卤素灯、寿命≥2000h
3、 测量系统：8通道光纤分光系统，自动寻找中心点读书
4、 测量方式：单波长、双波长、多滤光片自动切换、多滤色片自动切换
5、 精确的酶标孔中心自动定位功能，保证测试结果准确无误
6、 计算模式：支持线性、Semi-log、自然对数、log-log、点到点，四参数方程等多种定量分析拟合算法。
7、 波长：长400-750nm，具有单、双波长设定。
8、 滤光片：标配405、450、492、630nm，波长长精度±2nm。
9、 测量范围：0-4.00Abs
10、 振板功能：振动速度及时间可调。
11、 布板：可进行横向或纵向96孔可视化灵活布板，支持各种类型板条。空白、对照、标准、样品的位置及数量可任意设置、修改。布板信息可储存及调用，大幅提高常用项目的检测效率。
12、 单板多项测试功能：单板可同时进行多种项目的定性定量测试，项目数量无限制。
13、 质控功能：L-J、X、S、即刻法，多规则质控等多种质控，自动储存质控数据，可显示、打印多种质控图表。具有质控报警功能。
14、 编程：全开放系统，测试项目及参数可按需增加。
15、 自检功能：具有自检和校准功能。
16、 储存：可储存1000个以上测试项目及病人报告，其有多种查询及统计功能。
17、 软件及通讯：应用酶免分析软件（中文版）及连接电脑专用通讯线，可与本院LIS系统并网。



