南昌市中心医院（瑶湖分院）11包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、空气消毒机

	1、消毒范围：80-100 M3。
2、可移动机型。
3、可设置固定时间自动消毒。
4、具有故障自动报警功能。
5、有专门的清洗维护售后。
6、在全国消毒产品网上备案

	



2、血液保存箱

	1、有效容积:≥400升，款式：立式。
2、准确微电脑控制，控温方式：测控瓶模拟血液温度，箱内温度恒定控制在4±1℃ 范围内。
3、产品的温度均匀度：≤1℃
4、降温时间：将产品各测点瞬时温度平均值降至 5℃ ,所需时间≤3小时。
5、产品的温度波动度：≤3℃
6、产品的显示温度差：≤1℃
7、开关门显示温度：产品的开关门试验过程中显示温度应不大于5.5℃并且在≤12min内所有测点的瞬时温度应回到6℃以下
8、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。
9、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。
10、内外双门设计，透明中空自动关闭玻璃外门，不少于数量 5 层*4 列的不锈钢抽屉设计。内设 LED 照明灯。
11、安全门锁设计，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放
12、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。
13、所投产品具有医疗器械注册证。
14、带24小时智能温湿度记录仪及平台。

	

3、医用低温冰箱（储存血浆）
	1、有效容积≧500升,款式：立式，门体为上下双门。
2、箱内温度-20℃~-40℃可调 , 数码温度显示。
3、双层密封，带安全门锁，门锁设计为上下门体可独立锁定。
4、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。
5、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。
6、产品的温度均匀度： ≤3℃
7、降温所需时间：≤4小时。
8、产品的温度波动度：≤3℃，
9、≧10个抽屉，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。
10、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。
11、标配化霜功能。
12、所投产品具有医疗器械注册证。
13、带24小时智能温湿度记录仪及平台。

	



4、血浆解冻箱(融浆机)
	1、控温范围：室温25～48℃
2、控温精度：±0.1℃
3、化浆量：≥18袋（50-300ml）
4、解冻时间：≤16min
5、材质外壳应为不锈钢，不易腐蚀，易消毒清理，便于保证血液安全，可透视玻璃上盖，便于观察工作状态。
6、单工位独立控制，每个工位可独立选择工作或暂停状态，也可根据需要一键启动全部工作。
7、采用双水囊包裹融浆设计，提高融浆质量和时间，避免放血浆时划破水囊。
8、每个工位配有漏液报警功能，当融浆发生破袋或漏浆时内置感应器能探测液体渗漏对应工位会发出声光报警，提示操作人员处理，不影响其他工位血浆的继续融化。
9、融浆快速，融浆完成后声光提醒。操作简便，通电即可工作无需进排水。
10、实时监测融浆温度，形成温度曲线，记录融浆全过程。
11、溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。
12、全程质控数据化管理，配备扫描仪，可对血浆袋条码扫描录入数据，可记录每袋血浆融化数据，便于管理和查询。
13、具有多种融浆模式供选择，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血液制品的解冻复温；也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧急用血、急诊等特殊条件下的解冻。
14、设备内置紫外消毒功能。设备可自动对融浆工位进行消毒，确保血浆安全。
15、液晶显示屏采用高清IPS电容触摸屏，分辨率高、操作灵敏。
16、具有融浆和复温两种模式，可选择复温模式，对红细胞、干细胞等血液制品进行快速复温。
融浆机(水式)
1、控温范围：室温25～60℃
2、控温精度：±0.1℃
3、化浆量：≥20袋/次（冰冻血浆：50-300ml/袋）
4、解冻时间：8～10min
5、摆动频率：不小于60周/min
6、可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。
7、可分解式水箱，方便定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全。外壳、摆动框及上盖应为不锈钢，不易腐蚀，便于清洁、消毒确保血液安全保障血液质量。
8、采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。
9、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。
10、溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。
11、具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧急用血、急诊等特殊条件下的解冻。
12、双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠

	


5、医用冰箱
	1、有效容积≥1000升，款式：立式，开门方式：两门对开玻璃门。
2、微电脑控制，数码温度显示。箱内温度恒定控制在2℃~8℃以内。
3、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等。
4、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。
5、安全门锁设计，内设LED照明灯。
6、 ≥10层搁架设计，可根据需要调整间隙，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。
7、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥48小时。
8、所投产品具有医疗器械注册证。
9、带24小时智能温湿度记录仪及平台。

	6、血液操作台
	1、控温范围：2-8℃（可调）。
2、采用微电脑控制，控温精度高。
3、独立冷淋系统，使实验更准确可靠。
4、提供4℃低温环境，有效保护红细胞。
5、储存与配血操作独立分开。
6、配有观察窗、高倍观察镜、方便配血记录。
7、不锈钢实验台面，不能生锈。易清洁消毒。
8、配有照明灯、紫外消毒灯。具备带锁静音轮，移停方便。
9、配有最少两层柜子，常用耗材方便存取。

	
7、血液转运箱
	1、有效容积：12L、医用级塑料一次成型，使用安全。
2、有限存储时间：≥8小时
3、配带冰晶：2个，配制冷冰晶，使用时间长。
4、应有发泡保温层，对外部热源有较好的阻断效果。
5、带有内部温度显示，有效显示箱内温度。精度达≤0.5℃。
6、配有塑料提手及背带，可肩背、手提。内部有篮子隔断。

	

8、高频热合机
	1、电压：220V±10% 50Hz±1Hz 3档可调。
2、热合时间：0.5-4.8秒（可调）。
3、热合方式：自动。
4、适用管径：外径3-6mm 聚氯乙烯软塑料管。
5、瞬间热合、热量均匀，粘合可靠、无污染。
6、自动化控制，可适应高达6mm的管路，使热合时间最佳化，热合厚度统一化。
7、火花探测和热合时间限制，合理控制热合过程。
8、循环风道设计合理，有效降低机箱内温度，可长时间连续工作。
9、具有高频防护功能，使用安全。

	9、医用离心机
	血型血清学专用离心机：（两台）
1、 高精度液晶显示，电容式液晶触摸屏，提供直观、流畅的交互体验。
2、 单独的 rpm/rcf参数设定及相互转换按键，方便实时查看相对离心力。20组可变记忆系统，支持自定义离心程序存储与一键调用，满足复杂实验的个性化需求。标配：5ml*12 角转子。
3、不平衡断电系统采用高精度称重传感器，能够在离心机启动瞬间检测不平衡并立即切断电源，确保使用安全。
4、三点悬吊式平衡系统有效吸收振动，保证离心机运行平稳。
5、安全装置：门盖检测装置及自动门扣，熔断器采用工业级熔断器，具备过流、过压、短路等多重保护功能，确保设备可靠运行。
6、定时器1sec~60min高精度数字定时装置，采用晶振计时，精度优于±0.1%，确保离心时间的准确性。
7、备有密封角转头转子盖，防止工作人员受样品污染。
8、自动刹车系统采用电磁制动技术，能够在离心机停止指令发出后迅速制动，降速时间≤10s，提高工作效率。
9、本机专为满足输血科输血相容性检测的要求设计，可用于试管法做交叉配血、血型鉴定及不规则抗体的筛查试验，转速符合实验要求。
台式标本离心机（24孔）：（三台）
1、 可精确的控制转速、时间和离心力。
2、速度范围 100～6000rpm（5150g），精确度± 15rpm。
3、时间控制：1-99分钟或 1-99秒，精度±1秒/瞬时离心；采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。
4、即时离心：按住即可实现即时离心，方便、快捷。 
5、具有记忆装置，专设2组固定离心程序键--细胞分离和血库专用，并预留10组开放式离心程序键，可按需要设定参数后存储记忆，完全满足各种离心所需。
6、内置专用水平仪，且仪器四脚具有水平调节功能，确保离心机在工作台面水平放置。
7、高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能。不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，电子门锁，轻松开盖，自动化锁盖确保实验安全。
8、LED数码液晶显示，运行参数清晰明了，单独的 rpm/rcf参数设定及相互转换按键，方便实时查看相对离心力。
9、单钮旋动或按键控制，即可进行快速的参数更改。
10、配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行,运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LED显示结果代码。
11、标配配置24×5ml水平转子与16×10ml水平转子。

	





10、血栓弹力图仪
	1、硬件配置：一体机设计，无需外接电脑
2、技术原理：磁悬浮技术
3、通道数量：4个/台，可通过无线或者有线实现多台级联
4、通道性能：稳定性相对偏移≤±10%，批内测试重复性CV≤10%。
5、仪器自检功能：仪器开机自动进行自检，若单一通道自检不通过则相应通道会锁死无法进行操作，其他通道不受影响。
6、操作特色：一键式操作，自动上下杯、自动判别停止、自动脱杯，无需拨杆。
7、平台要求：设备无需水平调节、抗震性能更强。
8、信息传输：扫描录入信息，无缝对接医院HIS/LIS系统，实现自动建病例及数据上传。
9、多机连接：可支持多机串联，共用一个LIS端口。
10、运行时间：连续工作时间≥24小时。
11、输出参数：至少包括ACT、R、K、Angle、MA、Ly30、EPL、A30、AA抑制率、ADP抑制率等20个参数。
12、试验数据存储：能存储300万个以上的检测结果和曲线。
13、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。可外接打印机，打印结果报告。
14、原厂配套试剂：具有原厂配套试剂和质控品，包括凝血激活试剂（快速活化）、活化凝血检测试剂、肝素酶包被试剂、MAAA试剂、MAADP试剂、ADP&AA试剂、功能性纤维蛋白原试剂、质控品等配套试剂。
15、提供24小时电话技术服务支持。  

	

11、血小板抗体离心机
	1.离心通量范围广：1条~24条（2板），机器安装温度异常探测器，可实时监控离心机腔体内温度，保护样品安全； 
2.离心机升速、降速可调，具备软刹车功能；
3.设有单旋钮设置键，方便快速参数设定；
4.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等项保护，确保仪器安全运行；
5.微机变频控制技术，液晶显示。
6.最高转速≥3500rpm，最大容量不小于2×1×96孔，转速精度≦±10rpm。

	


12、血液成分分离机
	1、移动治疗：设备轻巧，便于移动至床旁采集。设备开启时体积小、重量轻为宜（需提供产品彩页或厂商公开发行的其他资料）。
2、袖带压力范围：0～100mmHg(0～13.3kPa)
3、每循环血浆量范围：0～500g
4、血浆采集量范围：0～780g
5、采血速度范围：20r/min～100r/min
6、回输速度范围：20r/min～120r/min
7、抗凝血比范围：1:8～1:16
8、离心机速度：≤5500r/min
9、PRP采集量：每循环10-60ml
10、数据储存：至少可储存9人次血液成分分离统计数据，供查询；并具备数据权限管理，保证设备内部数据安全。
11、采集方式：单针采集，针头可更换。
12、操作界面：全中文操作界面，液晶图文显示。
13、参数设置：预设参数可根据病人状况适量调整，方便快捷。
14、模式选择：内置多种模式可直接选择，无需更换程序模块。
15、工作过程：采用≥10英寸触摸式LED屏，全中文人机界面，操作简单方便。
耗材：配备专用PRP采集耗材，满足全封闭式一次采集可至少5次使用需求

	


13、超低温冷冻储存冰箱
	1、有效容积:100-150升，款式：立式、单门。
2、高精度微电脑控制，箱内温度恒定控制在-40 ~ -86℃ 范围内。显示精确度0.1℃，温度均匀度±1℃。
3、多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。
4、报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警等。
5、安全门锁设计，箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。
6、机器断电后，从-80℃回温到-50℃的时间≥230min
7、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥24小时。
8、所投产品具有医疗器械注册证。
9、带24小时智能温湿度记录仪及平台。

	


14、化学发光仪
	1.方法学：化学发光法。
2.单个模块试剂通道：≥48个
3.项目检测时间最快≤12分钟
4.样本类型：样本类型包括血清/血浆、尿液、脑脊液 (CSF)、唾液等。
5.可开展神经元特异性烯醇化酶（NSE），细胞角蛋白19片段（CYFRA 21-1），糖类抗原724（CA724），人附睾蛋白4（HE4），胃泌素释放肽前体（proGRP），鳞状细胞癌抗原（SCC），糖类抗原242（CA242）等肿瘤标志物检测
6.可开展性激素六项及糖代谢两项（C肽、胰岛素）项目检测
7.可开展甲状腺功能项目检测，且可提供特殊人群（妊娠、儿童）参考范围，避免特殊人群假阳性结果。
8.促甲状腺激素（TSH）性能要求：重复性CV＜5%；定量检测下限≤0.005µIU/mL。
9.可开展骨钙素（N-MID Osteocalcin），总I型胶原氨基端延长肽（PINP）,β-胶原特殊序列（β-CTX）等骨标志物检测。
10.样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释检测。
11.具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术及摄像机气泡探测功能。
12	数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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