南昌市中心医院（瑶湖分院）15包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	




1、电子十二指肠镜系统

	一、图像处理器技术参数：
1. 高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080；
2. 具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；
3. 红色调、蓝色调及饱和度调节功能：±15级可调；
4. 自动增益功能：开/关；
5. 测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；
6. 色彩增强功能：多档可调；
7. 轮廓强调功能：多档可调；
8. 构造调节功能，可选A/B两种模式，每种模式多档可调；
9. 对比度调节功能：高、中、低；
10. 具有白平衡自动修正功能；
11. 具有红蓝伪彩图显示功能；
12. 具有电子放大功能，最大能放大4倍，多档可调；
13. 有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
14. 具有500G存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；
15. 可通过USB接口一键导出当前检查数据；
16. 支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；
17. 具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；
18. 画中画功能；
可兼容超声内镜、光学放大镜、十二指肠镜、支气管镜、经鼻胃镜等不同镜种
二、冷光源
1. 采用四路LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED合束实现照明设计的医用冷光源；
2. 支持白光和3种特殊光照明模式，共有4种照明模式；
3. 光源主灯平均连续使用寿命≥20000小时； 
4. 色温：5000K-7000K；
5. 具有手动和自动两种调光模式，具有多级调光级别；
6. 气泵流量可调，可设为高、中、低三档；
7. 主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；
具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜体头端部的定位。
三、电子上消化道内窥镜：
1. 视场角≥105°；
2. 景深：5-60mm；
3. 头端部外径≤13.5mm；
4. 最大插入部外径≤14.9mm；
5. 插入部主软管外径≤11.3mm；
6. 弯曲角度：上120°下90°，左90°右110°；
镜体操作部具有多个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）。
四、台车：
1. 专业设计的内镜专用台车；
2. 一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；
3. 带键盘托盘；
4. 层板高度可调；
5. 可支撑2个导光部插头；
悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。
五、监视器：
1. 监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；
2. ≥27英寸；
3. 分辨率≥1920×1080 ；
4. 视角：水平≥178°，垂直≥178°；
信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB。
6、 配置单
1、 电子十二指肠镜2套
2、 图像处理器    1套
3、 医用冷光源    1套
4、 台车          1套
5、监视器        1套

	


2、胆道镜系统
	一、内窥镜图像处理器：
1、具有白平衡功能；
2、具有自动和手动调光模式；
3、具有均值测光、峰值测光、自动测光； 
4、具有自动增益控制功能；
5、具有血液强化功能；
6、具有结构强化模式；
7、具有轮廓强调模式；
8、预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接 U 盘中，可回放已存储图像，具有预冻结功能；
10、具有对比度调节功能；
11、具有内置用户存储数量；
12、具有闪光功能；
13、具备USB接口
14、具备数字放大功能
15、具有特殊光染色可实现早癌筛查
[bookmark: _Hlk157167391]17、分辨率：输出 ≥1920x1080P分辨率图像；
18、主机兼容电子胃肠镜
19、光源采用LED光源
20、具有液晶显示屏
二、电子胆道镜要求：
1、CMOS图像传感器成像；
2、视场角≥120°
3、头端部外径≤4.9mm；
4、主软管外径≤4.9mm；
5、景深：2-100 mm；
6、弯曲角度上≥180°下≥130°；
7、钳道孔径≥2.0mm；
8、工作长度≥380 mm  
9、支持一键热插拔功能及全防水设计
六．配置清单
1、医用内窥镜图像处理器                   1台
2、电子胆道镜                             2根
3、显示器                                 1台
4、台车                                   1台




以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
[bookmark: _GoBack]
