南昌市中心医院（瑶湖分院）18包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	

1、手术头架

	配置及功能要求：
1、主要功能及工作原理：用于颅内可见或不可见靶点的坐标定位与手术引导；其工作原理是基于框架的直角-极坐标混合坐标系统原理，采用有框架立体定向方式，对颅内感兴趣区或神经核团作精准定位并引导电极或射频针置入；
2、基环设计：需具备U型前框结构；
3、基环安装方向需要≥4个方向；
4、导向器工作模式：支持正向/反向安装；
5、弧形弓角度调节范围≥169°；
6、侧环角度调节范围≥270°；
7、X方向可调节范围≥100mm；
8、Y 方向可调节范围≥140mm；
9、Z 方向可调节范围≥90mm；
10、公环可支持者正反向安装；
11、导向臂可在零点位置上，向上或向下移动≥45mm；
12、可配置CT床接合器；
13、手术床接合器与头架底座，须具备2个以上自由度连接方式；
14、须具备齐全的抽吸针手术配件器械（详见表格），（提供对应配件器械的医疗器械注册证）；
15、须配置CT定位框；
16、配置移动工作站；
17、需配置三钉手术头架：可调距离：左右≥400mm，上下≥350mm，中心：270-560mm，万向轴水平可旋转范围为360°，三钉压力（0-80 pound）。
18、需配备脑牵拉系统。全方位360°连续牵拉。

	部件名称
	总数量
	单位

	基环（含前眶，底脚）
	1
	件

	弧形弓
	1
	件

	导向拖板（含滑动底座）
	1
	件

	耳环（左右）
	1
	对

	公环（左右）——标准款（含底座）
	1
	对

	公环（左右）——短款（含底座）
	1
	对

	适配块(2.5mm-11.5mm)
	1
	对

	适配块(2.5mm-1.5mm)
	1
	对

	适配块(4mm-11.5mm)
	1
	对

	适配块（4mm-1.5mm）
	1
	对

	立柱（标准款）
	1
	套

	立柱（优化款）
	1
	套

	头钉
	5
	套

	手术床接合器
	1
	个

	CT床结合器（通用型）
	1
	个

	N型标记定位框
	1
	个

	消毒盒（器械）
	1
	个

	直通孔-颅脑抽吸针≤（Ф2.5）
	1
	件

	钝性实心针芯≤（Ф2.5）
	1
	件

	锐性实心针芯≤（Ф2.5）
	1
	件

	单侧孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）
	1
	件

	双侧孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）
	1
	件

	实心针芯≤（Ф4.0）
	1
	件

	螺旋针芯≤（Ф4.0）
	1
	件

	直通孔-颅脑抽吸针≤（Ф4.0）
	1
	件

	钝性实心针芯≤（Ф4.0）
	1
	件

	锐性实心针芯≤（Ф4.0）
	1
	件

	强力磁铁棒
	1
	件

	消毒盒（针具）
	1
	件

	携式移动工作站
	1
	台

	加密狗
	1
	个

	软件功能包——经典立体定向基础包
	1
	套

	螺丝刀
	2
	把

	扭力扳手
	1
	把

	维修包
	1
	套

	手术头架（三钉）
	1
	套

	脑牵拉系统
	1
	套




	2、显微手术器械
	1、 枪状剪：直头、弯头，长度≤225mm
2、 显微持针器：直头、弯头长度≤200mm
3、 动脉瘤夹钳：枪型，双关节360°旋转
4、 显微剥离子：一套
5、 显微刀：显微钩刀、显微尖刀
6、 取瘤钳：枪型220mm×2-4mm
7、 显微钩：球头、枪柄
8、 显微剪：直头、弯头，长度≤160mm

	3、颅内压监护仪
	适用于神经重症患者的颅内压力（ICP）及颅内温度（ICT）精准监测。

	

	序号
	描述
	型号
	数量

	1
	主机
	
	1

	2
	无线手柄
	可充电
	4

	3
	电池
	
	1

	4
	电源线
	
	1

	5
	适配器
	
	1


同时须具备颅内压力（ICP）、颅内温度（ICT）监测。稳定性：零点时间漂移≤±2mmHg/14天。精准性：测量准确性≤±1mmHg。有多种探头可选择，根据不同部位可选择脑实质、脑室等探头。

	4、开颅动力系统（手柄）
	须具备颅骨钻、颅骨铣、磨钻等多种功能，具备选装小骨钻和小骨锯等功能。主机：须提供高速旋转动力，须具备多种转速模式。具备大功率动力和高速动力输出接口；微电脑控制平台，具备恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置；系统自诊断和保护技术；电机自动风冷技术。颅钻转速≥1000rpm，钻头具备自停功能。颅骨铣转速≥40000rpm，磨钻钻速≥80000rpm。同时具备经鼻蝶颅底手术使用功能。



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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