南昌市中心医院（瑶湖分院）23包医疗设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、空气消毒机(吊顶式)
	1. 消毒方式：等离子体；
1. 安装方式：嵌入式安装；
1. 适用范围：≤150 m3
1. 噪声dB（A）：≤56dB；
1. 循环风量：≥1200m³/h
1. 风机：≥2个。
1. 电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz ;
1. 人机共存：动态消毒机，人机共存使用，不生成二次污染；
1. 出风口：分布式配置，≥6个出风口，每个出风口之间间距≥1米；
1. 臭氧残留量：≤0.005mg/m3（提供检测报告）；
1. 消毒效果：设备持续工作40min，可使150m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，实持续工作1小时，可使150m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，实际平均值≥98%、30min/20m3空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%；
1. 消毒效果：对冠状病毒HCoV-229E清除率≥99.99%、对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.90%;
1. 消毒效果：对大肠杆菌噬菌体、黑曲霉清除率≥99.99%;
1. 150 m3实验舱工作60min后空气中的悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度7级的要求。（提供检测报告）；
1. 设备工作60 min后，空气中氮氧化物浓度为<0.005 mg/m3（提供检测报告）
1. 等离子体发生器：洁净空气量（颗粒物）≥760m³/h、净化能效（颗粒物）≥5m³/（W▪h）达到高效级、颗粒物去除率≥99.98%（提供检测报告）；
1. 等离子体发生器：洁净空气量（甲醛）≥400m³/h、净化能效（甲醛）≥1.2m³/（W▪h）达到高效级、累计净化量达到F4级、对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥97%（提供检测报告）；
1. 等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0（提供检测报告）；
1. 等离子体密度分布：≥1.3X1019 m-³（提供检测报告）；
1. 核心组件设计寿命大于等于4万小时；
1. 显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及PM2.5；
1. 多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择；
1. 智能监控：可选配多种传感器进行相关监测，如污染源传感器、PM2.5、TVOC等等。通过智能无线网络等通讯手段,实时获取设备的运行状态、集中管理空气质量数据、实现远程监控维护保养管理、监测项目导出数据表格并分析等功能。完全满足感控的全智能化管理需求。
1. 模块升级：可选配自消毒模块、尘埃粒子检测模块。
1. 程控数量：程控程序数量不低于9组。
1. 产品证件：提供卫生安全评价报告。

	2、无热红外线照射仪（内瘘）
	1、采用无热红外输出技术，无高温烫伤风险，可直接照射穿刺创口及内瘘肢体；
2、支持多档照射时长、照射强度调节，内置内瘘消肿、血管软化、术后修复多套专属理疗程序。
3、配备可调节伸缩支架，适配不同体位上肢照射；操作键方便耐用，不宜损耗，可维修，自动记录患者理疗次数、时长，理疗数据可接入透析信息系统血管通路专项档案。
4、整机轻便可移动，适配康复治疗室、透析床边灵活使用，机身防水耐消毒，适配医用日常消杀作业。
5、配套一次性隔离照射垫，可适配各类中医理疗敷料同步使用；
6、整机质保不少于5年，厂家提供血管通路理疗专项操作培训。

	3、血液透析信息系统（体重秤、呼叫系统、血压计、手写平板等）
	一、总体要求	
1.根据《血液净化标准操作规程(当时最新版本)》要求：全流程电子化记录、透析处方、上下机、体征、并发症、耗材、设备数据可追溯必须实现：透析机联机自动采集、电子病历、质控指标自动计算；
2.系统主要功能模块包括；患者管理、排班管理、透析管理、质控管理、设备管理、库存管理、感控管理、费用管理、签到称重等；
3.系统安全：软件厂商具有国家信息安全等级保护三级认证（网络安全等级保护制度2.0三级）。
4.系统可与LIS系统、HIS系统等院方系统对接，获取检验检查结果、医嘱信息、耗材库存及费用。
5.系统满足信创产品要求，且支持国产化数据库与国产化操作系统，与国产化平台的数据库及国产化操作系统已达成技术互认。
6.系统满足电子病历四级及以上等级评审要求。
7.试用1年。厂家提供上门部署、全院系统联调服务，分批次开展医护人员信息化操作培训；软件终身免费升级迭代优化，所有配套硬件质保不少于5年，提供7×12小时线上技术支持。
二、功能参数
（一）患者管理	
1.支持患者信息录入、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号，支持设置透析方式、透析处方和常用医嘱模板，记录患者转归情况。
2.支持按照日期时间段筛选透析记录列表，至少应包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息。
3.具有病情记录功能，至少应包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录、舌象拍照、血透通路拍照等模块，支持图片上传。
4.具备查看、统计、分析患者详细实验室检查和辅助检查信息的能力。
5.具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH压疮评估、RASS及疼痛评估、营养状况评估等。
（二）、排班管理	
1.支持预约排班，模板可复制编辑、导入导出打印，按患者透析频次及机器号自动排班，支持拖拽式操作与模板互导。
2.具备智能排班、医护排班及透析预算功能，可查看打印耗材药品，设置排班权限。
（三）、透析管理	
1.支持基本透析流程管理功能，支持透析记录相关信息录入，自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选。
2.支持开具临时、长期医嘱，支持长期医嘱推送，支持通过医嘱模板快速开具医嘱。
3.所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单或选择日期批量打印历史透析单。
（四）、质控管理	
1.支持患者信息的统计分析，包括血管通路类、转归统计等。
2.支持治疗项目统计分析，包括HD、HDF、HD+HP等透析模式。
3.支持各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析，支持各类质控达标的过程监测，可查询达标率和完成率。
4.支持科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量。
5.具备决策分析模块，支持对患者进行贫血管理、容量管理、营养分析，支持对骨矿物质进行自动筛选，根据指标数值，自动对患者进行分类管理；
6.质控KPI数据统计（SOP）。显示设定的质控KPI统计数据，新入透析患者传染病检验完成率；维持性透析患者传染病检验完成率；维持性透析患者传染病发病率；HBV转阳率；HCV转阳率；HIV转阳率；梅毒转阳率；乙型肝炎和丙型肝炎发病率；KTV和URR完成率；KTV和URR控制率；β2微球蛋白完成率；患者体重增长分析；动静脉内瘘长期生存率；血常规完成率；铁五项完成率；电解质完成率；IPTH完成率；肝功能完成率；炎症指标完成率；肾性贫血控制率。数据支持上传国家质控(肾脏病医疗质量控制中心 (cnrds.net))和江西省血透质控上报系统等。可按质控要求自动提醒医护并预警患者的检查日期和项目。
（五）、设备管理	
1、支持预设的消毒方式，更方便生成使用记录，记录内需包括使用患者，时间，消毒情况。
2、支持记录血透设备的日常维护、维修情况，且可以随时查询历史记录，并可打印。
（六）、库存管理	
1.支持耗材出入库管理，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等，并且可以查看和打印详细历史记录。
2.支持耗材与透析流程关联自动消耗，无需人工出库，含库存及有效期预警
3.耗材套餐：可以设置多个耗材套餐，根据透析方式选择按照耗材套餐出库，无需逐项进行出库。
（七）、感控管理
1.支持感控检查表登记，包括：手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内瘘拔针等项目。
2.检查过程中系统会自动计时，记录检查时间长度；支持在汇总打印。
（八）、费用管理
1、 具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能；
2、 自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动消耗，无须人工出库；
3、 具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者的费用余额中，进行统计汇总。
（九）、签到称重	
支持患者自助签到；具备刷卡和人脸扫描方式识别患者身份，自动上传体重、血压数据。
（十）、医护平板端	
1.支持完成患者新增、信息查询、编辑、修改，调整干体重。
2.支持进行透前评估和透后评估，监测记录、症状和处理记录，医嘱开具与执行等。
3.支持查看检验结果、病程记录等医疗结果。
4.支持医护人员设置电子签名。
5.支持完成对患者进行健康教育。
6.支持查看操作日志，包括：修改处方、修改透前评估、执行医嘱、修改双人核对、修改监测记录、修改透后评估等内容。
7.具备决策分析功能，可以对贫血进行管理、对患者容量进行管理，将患者血红蛋白进行快速分类，并标记指标上升或下降趋势，还可以显示曲线图，添加标记信息；可对平均超滤率进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息；可对白蛋白进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息。
（十一）、患者健康教育功能	
1.可以指定护士负责相应患者的健康教育，并且系统可以指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育。
2.可以设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育。
3.可以对健康教育做统计，并进行测试。
4.支持对患者教育记录进行统计查询，并可打印记录。
（十二）、大屏显示功能
支持显示当前患者透析状态，预计下机时间、患者宣教等信息。
（十三）、血管通路管理功能	
1.穿刺位点标记功能：系统支持上传患者通路照片，对穿刺位点进行从1开始的数字编号，并可以选择各类标记信息，为下次穿刺提供指引。
2.具有血管通路时钟刻度指引功能，用于扣眼法穿刺的引导，可以在血管通路图上进行标记时钟刻度为进针方向，用A端/V端箭头表示。
3.支持通路评估，穿刺管理功能、并发症管理功能。
4.支持通路发生的并发症统计分析。
（十四）、阶段小结智能生成：针对指定时间内的患者医嘱、检验检查、透析记录、病程记录、病史、诊断等临床数据，自动进行阶段性数据统计，生成阶段性统计报告，同时自动对指定时间的医嘱、检验结果等问题进行分析，生成小结总评价，并提出建议，同时支持使用人员对生成的结果进行编辑。
（十五）、透析机联机服务：系统支持65台透析机联机，支持采集血透机的数据，包括静脉压、动脉压、跨膜压、透析液温度、电导率、超滤总量、超滤速率、超滤量、KT/V等。
（十六）、智能辅助功能：
1.具备排班管理的智能审核功能，系统支持智能分析患者不同透析模式排班次数可能的异常，患者排班与透析方案的匹配度、患者排班分区、机器、患者传染病信息等综合评估的匹配合理性。
2.系统支持智能分析透析记录单进行质控分析，智能纠错、治疗相关指标值可能异常的预警提醒。
3.阶段小结智能生成：针对指定时间内的患者医嘱、检验检查、透析记录、病程记录、病史、诊断等临床数据，自动进行阶段性数据统计，生成阶段性统计报告，同时自动对指定时间的医嘱、检验结果等问题进行分析，生成小结总评价，并提出建议，同时支持使用人员对生成的结果进行修改。
配套硬件
	序号
	类别
	数量
	单位
	参数

	1
	移动工作站
	20
	台
	网络支持WIFI，尺寸：≥11英寸，
运行内存：≥8GB，存储容量：≥128GB。

	2
	接诊集成轮椅秤
	2
	台
	内置血透系统接诊模块，具备人脸识别能力，体重秤和接诊识别设备是一体集成。减少占地，最大化利用空间。
最大量程（kg）400KG，精度（kg）0.1kg，
秤盘尺寸（m）0.8*0.8m，外形尺寸（m）1*1m，
接诊机屏幕尺寸：≥10寸。
测量提示：支持测量提示铃声，根据不同的测量状态响应不同的提示铃声
数据传输设定：可自由选择网络传输形式（以太网与无线WIFI），可设置上传地址与服务器地址。

	3
	台式血压计集成接诊一体机
	2
	台
	具备人脸识别功能（内置摄像头）、IC卡扫描及测温模块（还需携带额温枪与整体设备集成）且与台式血压计是一体集成；
接诊设备部分：
接诊机屏幕尺寸：≥10寸，
网络支持：以太网、支持WiFi
内存：≥4G，存储：≥32G，
操作系统：Android9.0及以上
采用电容式触摸屏，感应模块：测温探头。
台式血压计部分：
测量原理：示波法或脉搏波法，测量位置：左右臂，
测量范围：血压：0-300mmhg；脉搏：30-200拍/min。

	4
	大屏叫号系统
	1
	台
	屏幕尺寸：≥65英寸。
内存：≥2G，存储：≥8G，
网络支持：以太网、支持 WiFi，




	4、移动式空气消毒机
	1.消毒因子：等离子体。
2.特定适用空间体积≤150㎥。
3.安装方式：移动式，无需安装。
4.整机额定输入功率≤85W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。
5.循环风量≥1200m3/h。
6.等离子体密度分布≥2.5X1018m-3。（提供第三方检测报告）
7.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。（提供第三方检测报告）
8.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。
9.操作方式具备手动、程控、远程多种控制方式。
10.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%。(提供第三方检测报告）
11.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤40（cfu/m3）。（提供第三方检测报告）
12.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。
13.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。
14.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。
15.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。
16.配备静音耐磨移动滚轮，设备运行噪音≤50dB，不影响患者休息与诊疗环境；支持定时消毒、空气质量实时数显，具备滤网更换智能提醒功能。
17.整机机身耐腐蚀，可耐受各类医用消毒剂擦拭消毒，完全符合医院Ⅱ类环境空气消毒标准。
18.每台设备标配2套备用滤网；整机质保不少于5年，厂家每年上门开展消杀效率专项检测校准。
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