南昌市中心医院（瑶湖分院）24包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、CRRT机 | - 基本性能要求 1.≥12寸彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。 2.能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF等治疗模式。 3.具备4个可活动的万向轮，万向轮配备2级锁系统，方便移动。 4.耗材开放式设计，一体式管路，滤器与管路拆分式设计。 5 标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。 二：治疗设定参数要求： 1.血液流量：10-500ml/min±10% 2.置换液流量：10-80ml/min，可调节 3.透析液流量：10~80ml/min，可调节 4.滤过液流量：0-180ml/min，可调节 5.抗凝剂设置：解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min 三． 压力监测参数要求： 1. 精确度为读数的±10% 2. 动脉压力：-300~+300mmHg 3. 静脉压力：-100~+500mmHg 4. 滤器前压力：-50~+500mmHg 四． 报警：安全报警监测系统要求 1. 具备空气监测安全、漏血监测安全、压力限值监测安全、液体平衡监测安全、过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估等报警系统 五. 漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%） |
| 2、血滤机 | 一、技术参数 1.供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：10 ℃~30 ℃。 2.透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 3.透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温报警。 4.超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。 5.动脉血泵：测量范围：50~600mL/min。 6.肝素泵：测量范围：0.1~9.0mL/h。 7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。 8.漏血检测器：具备漏血检测功能 9.动脉压：测量范围：-300~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。 10.静脉压：测量范围：-50~+390mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11.TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±20mmHg。 12.透析液浓度：测量范围：13 ~15mS/cm。 二、功能配置 - 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。 - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器，屏幕可旋转。 - 压力监测：具备双动脉压力监测和静脉压力监测。 - 支持在线的预充，回血和紧急的定容补液。 - 具备高精度的超滤控制系统。 - 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。 - 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。 - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 - 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 - 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 - 通讯组件：标配网络接口。设备配置在线血压计组件。 13设备配置在线KT/V监测功能。 14 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。 15机身宽度≤510mm。 |
| 3、血透机（含专用床） | 一、技术参数 1.供水: 压力范围：1.0-6.0bar；温度范围：10℃~30 ℃。 2.透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 3.透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温报警。 4.超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。 5.动脉血泵：测量范围：50~600mL/min。 6.肝素泵：测量范围：0.1~9.0mL/h。 7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。 8.漏血检测器：具备漏血检测功能 9.动脉压：测量范围：-300~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 10.静脉压：测量范围：-50~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11.TMP：测量范围：-100~+500mmHg；测量精确度：±20mmHg。 12.透析液浓度：测量范围：13 ~15mS/cm。 二、功能配置 - 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器，屏幕可旋转。 - 具备双动脉压力监测功能。 - 具备高精度的超滤控制系统。 - 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。 - 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。 - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 - 透析液过滤：配透析液过滤器支架组件。 - 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 - 通讯组件：标配网络接口。 - 设备配置在线血压计组件。 - 设备配置在线KT/V监测功能。 - 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。 - 机身宽度≤510mm。 - 每台配套含血透床1张。 |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年