南昌市中心医院（瑶湖分院）19包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	

1、高压氧舱

	一）舱体部分
1、治疗人数：≥18人，人均舱容≥3m3 
2、舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，可使舱内地面和氧舱大厅地面相平，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）≥1000×1900 mm，数量4个。
3、照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量≥14只,治疗舱≥10只，过渡舱≥4只。
4、观察窗尺寸及数量：透光直径≥300mm，数量≥10只。
5、递物筒透光尺寸及数量：DN 300mm  ≥2套, 每舱各1套。
6、舱内壁饰装采用金属板材
7、舱内天花板布局合理
8、每舱位均配设输液吊架1套。
9、舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设。
10、所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；
11、舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定。
12、供氧方式：采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置先进的铜质镀铬大容腔水肺式全自动呼吸装具≥18套。
13、排氧方式：缓冲式舱外排氧。
14、加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制。
15、舱内配设吸痰器接口（负压吸引）≥18套。
16、舱内配设一级供氧接口≥18套。
17、舱内配设全方位拾音对讲装置。
18、舱内配设急救呼叫装置≥18套。
㈠总控台
1、数显温控仪2套
2、高保真立体声氧舱专用主对讲机2台
3、应急呼叫显示报警装置 2套
4、硬盘录像机2台，具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。
5、高清播放器 1台
6、功放机 1台
7、高保真立体声音箱、喇叭 2套
8、电气控制系统 1套
9、单人供氧动态显示仪18套
10、先进的触摸屏式微电脑操作控制系统 2套，具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境氧浓度监示控制功能。
11、应急电源 2台
12、氧气稳压分配管 2套
13、标志、铭牌 1套
㈡分控台Ⅰ（主舱）
1、供排氧操作阀门 2套
2、压力显示系统 4套
3、数字智能测氧仪（配记录仪）1台
4、采样流量计2套
5、急救吸氧、雾化吸氧控制阀各1套
6、空气质量检测口、空气质量检测阀门各1套
㈢分控台Ⅱ（副舱）
1、加减压操作阀门（配新型手动医用氧舱拉杆式机械操作阀）2套，加减压各1套。
2、互通阀（配新型手动医用氧舱拉杆式机械操作阀）1套
3、供排氧操作阀门 2套
4、压力显示系统5套
5、数字智能测氧仪（配记录仪）1台
6、采样流量计2套
7、急救吸氧、雾化吸氧控制阀各1套
8、空气质量检测口、空气质量检测阀门各1套
（三）加减压系统
1、永磁变频双螺杆空压机：排气压力≥1.25MPa，排气量≥2.9m³/min，数量2台。
2、冷冻式压缩空气干燥机：排气量≥3.0m³/min，数量2台
3、油水分离器≥2台
4、空气管道精密过滤器≥2套
5、供气系统管路采用模块化设计，高于地面。	
（四）氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统
1、设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；
2、无热模组吸附式干燥机：空气流量≥10.50m³/min。
（五）供排氧系统
1、供氧方式：采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置铜质镀铬大容腔水肺式全自动呼吸装具共18套。
2、排氧方式：采用医用氧舱低阻力排氧方式。
3、舱内配设医用氧舱内多功能医疗模块。每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。
（六）空调系统
1、空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式
2、采用吸顶式空调，治疗舱2P 2台，过渡舱2P 1台。
3、减震消音装置3套，低噪音电机3套。
（七）电视摄像监控系统
1、配备高清半球网络摄像机6台，≥24寸彩色液晶显示器3台。
2、舱体外部正面镶嵌不小于49寸LED液晶电视2台。
（八）电气控制系统
采用独立电气控制柜，设立隔离变压器保护及备用电源1套。
（九）消防水喷淋系统
向舱内均匀喷水时，水雾喷洒均匀；喷水强度≮50L/m2·min；持续喷水时间不少于1分钟；响应时间<3s；可在舱内、舱外进行有效控制。
（十）计算机自动化操作控制系统
计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能
1、对加减压过程的程序化控制
2、智能排氧
3、氧浓度自动监控
4、故障自检功能
5、语音提示
6、舱内压力自动保护
7、智能记录
8、软件系统一键还原
9、断电自保
10、记录、存档和打印
三、其他要求
1、设备安装必须符合目前的建筑结构，结合现场实际情况提供详细的设备平面布置图。




以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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