南昌市中心医院（瑶湖分院）20包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	




1、手术显微镜

	配置要求：
1、主刀镜
2、助手镜
3、一键自动平衡支架
4、4K高清摄像系统
5、内置高清血管荧光
6、消毒罩自动抽真空功能
7、自动聚焦系统
功能参数要求：
1、单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm；	
2、广角目镜，屈光补偿范围≥+5D/-8D，眼杯高度可调；
3、调焦模式：无极电动变焦，具备双激光自动聚焦功能；
4、照明光源：主光源及备用光源为氙灯照明系统。
5、支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1650mm；	
6、支架平衡调节：采用一键自动平衡系统；
7、一体化设计，全内置4K高清摄像头，无需外接分光器和视频适配器
8、全内置血管荧光模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；
9、目镜观察视角：可拆卸 0°-180°可调节倾斜视角双目镜筒；


以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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