南昌市中心医院（瑶湖分院）17包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、喉镜清洗消毒设备系统
	1. 台面、洗消槽及干燥台等主体的技术要求：
1）内镜工作站用清洗槽 采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。其内镜清洗工作站清洗槽(未使用)特点如:拉伸强度¹: 30.9Mpa ，断裂伸长率¹: 2.7% ，弯曲强度²:  54.4Mpa，简支梁无缺口冲击强度³： 14.0Ckj/㎡,10%应变时的压缩应力4： 55.0Mpa。
2）台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计。
2）工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值应不大于 2 L，容量标识误差应不超过20%。
3）台面高度 ≥880 mm，前后宽度 ≥785 mm，设备整体高度≥1800mm，各功能槽左右长度外框尺寸为≤500 mm 。
4）内镜清洗工作站管件耐消毒液腐蚀测试（GB/T 11547）如弯头，直接、水气管接头、下水器等，在邻苯二甲醛0.6%、过氧乙酸0.45%、戊二醛2.0%试剂里浸泡≥400h后，外观无可视变化。
2. 内镜清洗工作站自动控制器技术要求：
1）采用全触摸显示屏，隐藏式设计，按键摒弃传统机械按键采用触摸控制按键，
3. 快速接头技术要求：
快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。
4. 中心气体处理器的技术要求。
气压调节范围：0～0.75Mpa,分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02 Mpa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。
5. 全不锈钢高压水 气枪的技术要求：
1）材质采用304#不锈钢，不得采用锌镁和铝镁合金材料制作，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。
2）特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。
6. 给排水系统技术要求：
 1） 给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；PVC钢丝排水管及PVC—U 用排水管及管件。
7、嵌入式超声槽：
1)内镜清洗工作站配套超声槽，内镜清洗工作站产品注册证组成部分需包含超声槽。
2）超声波功率密度：换能器发射端面单位面积的实际功率范围应在0.30 W/cm2～0.55 W/cm2；
3）超声频率 40 kHz；超声频率误差应在 ±10% 范围内，空化效应好；
8、溴代聚苯乙烯海因树脂滤芯:
1)末洗槽(终末漂洗槽)配备溴代聚苯乙烯海因树脂滤芯保证末洗用水安全
2）产品尺寸：≤φ116mm*310mm
3）水处理量大：单根滤芯最高水处理量≤10吨
4）滤芯微生物杀灭效果：次溴酸缓释滤芯对生活饮用水进行过滤后其大肠菌群的去除率应达到99%。
5滤芯中消毒因子稳定性：溴代聚苯乙烯海因树脂滤芯的溴酸盐应小于国家标准要求。
9、等离子空气消毒机:
1.循环风量≥800m3/h
2.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.91% 
3. 自然菌消亡率≥97.27 %
4.工作功率： 在消毒净化 800m³/h 风量时等离子体发生器最大能耗≤8W/h 12.消毒时空气的臭氧量≤0.018mg/m3
5.等离子电压 4-6KV负离子浓度：≥6×106 个/cm3  
1、 系统参数
1. 严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。
2. 采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。
3. 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。
4. 系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。
5. 支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步。
6. 追溯系统的时间为内镜清洗工作站运行的实际注气、注液时间，为真实清洗数据。
7. 各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。
8. 对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。
9. 采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。
10. 三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。
11. 可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息。
12. 可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。
13. 可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。
14. 提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。
15. 系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然。
三、双门软式内镜储存柜技术参数
1、用途：主要用于内镜的干燥无菌储存。
2、内腔材质要求：采用高分子符合材料（PMMA+ABS）用模具一体成形，要求内腔无缝隙，光亮平滑易于清洁。
3、外壳：采用防锈喷塑。
4、双开门的每个门带有防盗锁。
5、每台内镜储存数量：≥12条，垂直悬挂≥6条内镜，水平存放≥6条内镜。
6、主要特点及功能：内带紫外线循环风消毒及吹干功能。
7、操作部：有数码及控制。
8、底部有带四个移动脚轮。
9、内腔从中分两部分完全隔开，同一镜柜可放两种不同的内镜。
10、软镜柜内设计有透明PMMA 制成的内镜悬挂专用装置 (上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜需要)。
11、内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。
12、共有 8 个消毒时间段供用户自由选择和设定。
13、额定电压 220V，额定频率 50HZ，工作环境为-5°至 40°。
14、外形尺寸：1550*550*2150mm±50mm
配置清单：
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	高背板豪华型主体
	M
	4.65

	2
	中心气体处理系统
	套
	1 

	3
	中心电源系统
	套
	1 

	4
	医用空压机
	台
	1 

	5
	自动灌流系统
	套
	4 

	6
	给排水系统
	点位
	4 

	7
	方槽盖
	个
	2 

	8
	高压气枪
	把
	3

	9
	高压水枪
	把
	2

	10
	内镜侧漏系统
	套
	1

	11
	追溯软件系统
	套
	1 

	12
	软硬结合内镜储存柜
	台
	1 

	13
	嵌入式超声波清洗机
	台
	1

	14
	溴代聚苯乙烯海因树脂过滤器
	台
	1 

	15
	等离子空气消毒机
	台
	2 




	2、耳鼻喉科一体化工作站
	1、摄像头为RGB 3组CMOS传感器，应具备》IPX8的防水等级，
2、摄像水平清晰度1080P，水平分辨率不低于1200线，
3、摄像最低照度在F5.5时不高于1lx，
4、光源的显色指数应》90，
5、光源的色温》5600K，
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]6、设备应具备喷枪、吸枪、吹枪三种附件，
7、喷枪的压力设置范围应为0kPa-250KPa，
8、吸枪的压力设置范围应为-92kPa-0KPa，
9、吹枪的压力设置范围应为0kPa-250KPa，
10、系统应具备除雾功能，除雾时间可调，
11、系统应具备手动排污和自动排污功能，排污能力》600ml/min，
12、系统应具备污液液位报警功能，
13、系统应具备拍照、录像及录像回放功能，
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]14、系统应具备网络直播功能，
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]15、系统应具备语音通话功能，
16、系统应具备病例编辑和远程客户端病例编辑功能，
17、系统应具备耳鼻喉词库和病例选择功能，
18、系统应具备病历打印和病历数据备份功能，
19、配套监视器的尺寸应≥27英寸，
20、监视器的分辨率应≥1920×1080，
21、监视器的亮度应≥1000CD/m²，
22、监视器的对比度应≥1300:1。
配置要求：
1、 耳鼻喉智能一体化内窥镜摄像系统      1台
2、 LED冷光源（内置）                   1台
3、 医用监视器                          1台
4、 同品牌图文工作站（内置）            1套
5、 视频、语音交互系统（内置）          1套
6、 0度鼻窦镜                           2支   4*175mm
7、 70度鼻窦镜                          2支   4*175mm
8、 0度耳镜                             1支   3*140mm
9、 0度耳镜                             1支   2.7*110mm
10、 消毒盒                            1个


	









3、耳鼻喉科工作台
	1、智能控制系统（主机）：主机箱、微电脑控制系统、集成电路板、正负压自动控制阀等配套设施。
2、自动排污系统：	带自动排污功能、自动排污报警功能；采用液面传感器自动感应和正压自动强排技术，无需人工倾倒污物瓶。
3、弱电控制强电装置：工作台控制系统上，输入为220V电压，输出为5V电压，从而增强了对人身安全保障。
4、大理石台面（带书写台）：	尺寸≥2150(长)×980(宽)×72(厚)mm，人造石材料，表面有不变色的刚硬亮丽涂层，高档华贵，耐刮花、防渗透。
5、喷雾枪：	在正常工作状态下，喷雾枪的流量在0.05～0.15ml/s的范围之内。喷雾枪的雾化颗粒均匀并成轴地称分布。喷枪，4直2弯，喷雾锥角不小于20度, 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞。符合卫生要求：耐高压、高温消毒，回流式喷枪设计，枪管可拆卸，避免交叉感染。
6、吸引枪：在负压系统达到40kpa（300mmHg）时，用Φ1.5mm口径的吸管吸引清水，流量≥6ml/s，在吸引枪管口封闭条件下，工作台负压系统产生负压80kpa（600mmHg）的时间≤40s，枪上有分流孔，吸力可调, 防回流装置，安全环保。
7、吹枪：吹枪的工作气压在20kpa～98.1kpa范围之内重复使用，耐高压高温消毒。
8、照明灯：	新款LED 照明灯 焦距式调节亮度，12V 50W，灯头转动灵活，定位可靠；在灯的正前方50mm处的光照度≥20000Lx。
9、间接镜加温器：	间接镜加温工作5s后，其喷出的气体在间接镜加温器的正上方30mm处温度≥50℃；微电脑控制，加热1-8秒,到时自动关闭。
10、小药瓶：医用玻璃小药瓶,60ml
11、不锈钢罐：≥90mm×90mm×90mm, 分棉球罐、纱布罐、插筒
12、器械盘：不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温高压气体消毒。
13、压缩机：双压缩机：自动排污功能，带回吸装置。使用寿命长，喷枪关闭后，药物回吸到药瓶中，枪管无药水、不堵塞。无噪音、高速、安全稳定可靠。功率：350W
14、吸引瓶：3000CC吸引瓶（储污瓶）带自动报警装置
15、吸引瓶：1000CC吸引瓶（储污瓶）带自动报警装置
16、外置独立式器械收集箱：按卫生要求：使用后的器械必须事先预处理浸泡消毒，避免交叉感染。
17、阅片灯：正常视力者在1m处能清晰观察X射线胶片，中心处光亮度均匀、恒定、不反光、不眩目。LED，可壁挂。
18、内窥镜冷光源：冷光源口的正前方50mm处的光照度≥40000Lx，冷光源口的正前方50mm处色温不低于3200k，光源灯象平面的温度不超过150℃，整机外表温度最高处不大于60℃.LED光源，不少于2万小时的超长寿命。
19、内窥镜预热器：预热器用以间接镜或内窥镜镜面防雾，工作台系统上电预热器开始进行预热工作，温度稳定后，预热器里温度在30℃～50℃范围内。24V/40W，采用低压加热模块，消毒罐长时间保持温热状态。
20、医生椅：坐垫升降范围:450-580mm;座垫旋转角度:360°;最大负荷:≥85kg;尺寸(长×宽×高):600mm×600mm×800mm.
21、诊疗椅（全电动）：坐垫升降范围：480～630mm(150mm)；头枕延伸：0～180mm；最大负荷：≥100Kg；尺寸（长×宽×高）：≥680×580×1260（mm）；重量：≥95Kg，带脚踏开关控制。
22、设备具有可扩展功能：
（1）内窥镜图像系统 （2）内窥镜图像工作站
（3）外置恒温冲洗器  （4）耳检查显微镜 
23、外形尺寸：≥2150×980×1900（mm）含灯柱高。



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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