南昌市中心医院（瑶湖分院）28包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、坐式股四头肌训练器

	1、升降支架调节范围：0～130mm
2、小腿垫调节范围：0～470mm。
3、助力手柄调节范围：0～280mm。
4、小腿支架摆动角度：不小于120°
5、座位额定载荷：≥135kg。
6、座位垫水平放置时额定载荷：≥55kg。
7、配重块质量：≥1kg。
8、配重块数量：≥4块。
9、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。
10、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。

	2、全胸振动排痰机
	1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。
2、治疗时间：1min-99min可调。
3、充气压力：3mmHg～30mmHg（0.4kPa～4kPa）可调，步进1mmHg。
4、泄压功能：设备具有泄压功能。
5、治疗模式：≥4种治疗模式
6、振荡频率：1Hz～20Hz可调，步进1Hz。
7、暂停功能：设备在治疗过程中具备临时暂停、时间记忆功能。
8、手持控制器：设备配有手持控制器。
9、 断电保存功能：设备供电中断后又恢复时，自定义模式的参数断电保存。
10、工作噪声：正常工作≤65dB（A）。

	3、坐式上肢训练器
	1、训练支架角度调节范围：0～110°，允差±2°。
2、阻尼装置：1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。
3、训练肌肉：上举训练肱三头肌、前三角肌、胸大肌上束；下拉训练肱二头肌、背阔肌。
4、训练效果：强化肩关节周围的肌肉力量，提升训练者搬运与手扶的能力。

	4、坐式扩胸训练器
	1、训练支架角度调节范围：0～45°，允差±2°。
2、阻尼装置：1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。
3、训练肌肉：往前移动训练前三角肌、胸大肌、肱三头肌，往后移动训练背阔肌、肱二头肌。
4、训练效果：强化上臂肌力与胸背部肌力。

	5、坐式下肢训练器
	1、训练器支架角度调节范围：0°～80°，允差±2°。
2、阻尼装置：1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。
3、训练肌肉：往上训练股四头肌，往下训练股二头肌、臀大肌。
4、训练效果：强化大腿肌力，增强站立稳定性。

	6、坐式髋关节肌训练器
	1、座位高：≥500mm。
2、座位宽：≥550mm。
3、下肢支架长度：≥600mm。
4、下肢支架展角范围：0°～50°。
6、座位额定载荷：≥135kg。
10、材质：型材、橡胶、海绵、皮革、多层板。
11、结构形式：支撑架、扶手、训练部分、滑轮，尼龙绳。

	7、3D青少年脊柱侧弯筛查仪（脊柱侧弯测量水平测量仪便携版）
	1．三维电子脊柱测量仪，是一款用于脊柱侧弯快速筛查和分级管理的系统，该系统由全自动脊柱侧弯测量尺和筛查管理软件系统组成，适用于儿童青少年大范围筛查和分级管理等场景。
2．采用了高精准传感技术，无辐射测量对人体无害。
3．设备含工具箱总重量≤13KG，工具箱外形尺寸≤550mm×500mm×250mm，方便携带。
4．脊柱侧弯测量尺完成一次测量时间<10秒，能够快速完成大批量的群体测量筛查工作。
5．实时记录脊柱侧弯等相关参数，包括一般检查，躯干旋转角度（ATR)。并可生成评估报告和风险提示。
6．脊柱侧弯测量尺配置高精度角度传感器，可测量躯干旋转角度（ATR）数据并自动上传系统。
7．测量尺具备一键选择胸段、胸腰段、腰段的功能。
8．硬件与软件系统实时连接，自动上传数据。
9．软件系统具备建档、管理、数据统计分析功能。
10．可对筛查名单进行一键导入并进行筛查排序。
11．具备对筛查结果分析功能，自动对筛查结果进行归类。
12．具备对筛查结果统计功能，分别对脊柱侧弯异常检出率进行统计分析。
13．具备分级功能，可对脊柱曲度异常者进行分级分类持续管理。
14．工作条件：
16．角度测量尺连接方式：蓝牙无线连接
17．侧弯测量尺精度：±1°

	8、肋木架
	1、97×62×221（cm），肋木杠直径3.2cm，肋木杆间距离15cm，额定载荷135kg
2、借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练
3、优质型钢，静电喷塑
4、额定载荷：≥135kg。

	9、姿势矫正镜
	1. 镜面采用5mm及以上钢化防爆银镜，带防爆背膜，成像不变形、高清无重影，耐擦拭消毒。
2. 镜面带标准体态刻度网格中线、水平基准线，用于快速评估高低肩、骨盆倾斜、脊柱偏移等体态问题。
3. 整体立式落地结构，带静音万向带刹脚轮，可随意移动、定点锁止稳固不晃动。
4. 机架为加厚钢制喷塑材质，防腐防锈、耐医用消毒剂擦拭，边框软包防撞设计，使用安全。
5. 镜面有效高度≥1600mm，可满足成人、儿童全身姿态观察与训练。
6. 底座加宽加重防倾倒结构，整机稳定性高，训练过程无摇晃。

	10、颈部牵引机
	1、颈椎牵引力：0～300N。
2、颈椎牵引行程：0～500mm。
3、牵引时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
4、间歇牵引时间：0～90s，级差10s，允差±3s。
5、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
6、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。
7、数码显示，牵引力自动补偿。
8、简单的牵引数据输入法。
9、牵引力过大自动保护。
10、多种安全设计：最大牵引力300N、患者控制应急开关，医务人员操作急退键。
11、颈椎牵引角度可调节。

	11、腰部牵引机
	1、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
2、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。
3、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。
4、成角动作范围：0°～+30°，允差±2°，上身床面配有气动升降。
5、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动。
6、微电脑控制腰椎牵引。
7、腰椎牵引具有≥8种牵引模式。
8、牵引力自动补偿功能。
9、治疗方案：≥20种存储并读取。
10、多种安全设计：最大牵引力≥990N、患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键。
11、具有开机自检功能。

	12、PD神灯
		类型
	参数

	额定频率
	50Hz

	时间设置
	30-90min

	温度设定
	3档可调

	按键控制
	有

	过热保护
	有

	电源线规格
	≥2m

	加热器使用寿命
	>5000小时

	元素板直径
	Φ160mm

	元素板使用寿命
	＞2000小时

	活动臂旋转角度
	360°

	智能保护

	45°倾斜




	13、智能关节康复器
	1、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。
2、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。
3、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。
4、训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%，训练结束有提示音。
5、设备具有手动急停开关。
6、启动后，设备开机自检，并自动复位。


	14、握力计
	测量范围：0～99.9kg。
分度值：0.1kg。
示值误差：1﹪F.S。
电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC（220）∕DC∕（9V）稳压器。
功能：握力峰值保持、开关∕清零、定时关机、过载指示。
材质：塑料、橡胶。
结构形式：主板、电池、显示器、壳体。

	15、三维步态分析
	1. 传感器类型及数量： 压力阵列传感器+高精度力板，压力传感器≥25600只，高精度力学传感≥16只。
2.压力阵列传感器量程及密度： 单个传感器承重1～50N，点阵密度：≥4个/cm²。
3.测力板测试重量范围0～136kg。
4. 图像采集频率：200张/秒。
5.支持静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。
6.步态时间参数分析：提供步态周期的完整时间参数分析，包括：支撑期、摆动期及多周期拟合分析。
7.步态空间参数分析：提供步态周期的完整空间参数分析，包括：左/右脚步幅、步宽、步长、步频、步速、足偏角、重心移动轨迹等。
8.步态足印分析：提供完善的整足分区分析功能，可将整足划分为≥11 个分区进行分析，独立提供分区数据，同时提供整足、内侧、外侧、前足、足中、后足等整合分区独立计算分析。
9.可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析。
10.显示人体静态或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。
11. 静态脚印评估：可以获取左/右脚前后、压力占比、面积、体重比、最大压力、平均压力；左/右脚压力占比、面积等参数。
12.平衡能力评估：可以提供十三种评估分析工具。
13、主动训练：可进行主动训练，提供承重转移、转移和稳定、平衡和认知训练三大分区≥10个以上游戏。
14、最大承重：测试平台最大承重≥150kg。

	16、多功能关节活动测量表
	材质：型材、不锈钢、橡胶。
结构形式：表座、表盘、把手。

	17、多功能训练器(8件套）
	组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器。

	18、辅助步行训练器
	手柄间距调节范围：（mm）0～550，允差±10%
支撑平台额定载荷质量（㎏）：≥80
制动类型：制动装置控制
材质：型材、木材等。
结构形式：由手柄、支撑平台、基架、调节螺栓、伸缩杆、制动装置、脚轮组成。

	19、盆底磁刺激
	1、冷却方式：液冷系统。
2、操作显示：≥12英寸液晶触摸屏，一键飞梭。
3、治疗强度：0～100%可调，步进1%，限设备开启治疗后调节。
4、输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。
5、脉冲宽度：100μs，允差±10%。
6、激光波长：≥650nm，允差±10%。
7、激光输出方式：连续输出。
8、治疗模式：自动模式和手动模式。
9、手动模式：运行1s～15s可调
10、磁疗时间：0min～60min
11、激光时间：0min～60min
12、支臂：灵活调节。
13、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。
14、配盆底治疗座椅。
15、定时器：

	20、脊柱侧弯测量水平尺测量仪
	用于脊柱基础功能评定的设备，包括脊柱疼痛评定、肌力评估、脊柱侧弯测量、颈腰椎活动度测试。测量数据可自动上传，系统自动生成脊柱基础评定报告。
功能特点
1.疼痛模块，采用高精度力学传感器，精确测量痛点压力值和疼痛耐受压力值；
2.肌力测试模块，采用高精度力学传感器，可对患者颈腰椎核心肌力进行精准测试；
3.脊柱侧弯测量模块，利用高精度陀螺仪传感器，精准测量椎体旋转角度，结合青少年脊柱侧弯国家标准，对数据进行分析分类；
4.脊柱关节活动度测试模块，利用高精度陀螺仪传感器，根据偏转角度测得颈椎或者腰椎的活动度范围；
技术特点
1.压力数据采集系统
1.1压痛仪所测得的压痛数据和疼痛耐受数据。
1.2.肌力测试仪测得的各部位肌力数据。
2脊柱侧弯测量数据采集系统
2.1.脊柱侧弯测量仪测得的数据采集
2.2.对数据进行分析，进行脊柱侧弯或异常姿势分类
3.脊柱关节活动度测试数据采集
3.1对脊柱三维活动度数据采集
3.2对颈胸腰活动度进行统计
4.患者管理系统，对患者进行建档、管理、数据统计分析
5.排班系统，对患者的评估训练进行排班。
评估参数：
1.压痛仪精度：≤0.1N±0.2N
2.肌力测试仪范围：0-800N
3.侧弯测量尺精度：≤0.1°±0.2°



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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