南昌市中心医院（瑶湖分院）22包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、多功能远红外线新生儿复苏台含T组合
	1、≥10.4英寸TFT彩色液晶触摸屏；
2、婴儿床下可放置X光射线拍片盒;
3、预热、手动、肤温三种温度控制模式；
4、具有肤温控制功能，肤温控制范围32.0℃~38.0℃；肤温传感器精度±0.2℃，肤温控制精度≤0.5℃；              
5、具有称重功能，重量显示范围：300g~8000g，测量精度：±10g；
6、采用石英加热管； 
7、配置脉搏血氧监测功能，采用MASIMO Rainbow 技术：
（1）SpO2测量精度：在校准范围70%~100%内，无体动状态下：±3%
（2)PR 测量精度：在30次/分（bpm）～240次/分（bpm）内，无体动状态下：±3次/分（bpm）
8、配备T型复苏装置：提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）；
9、配备空氧混合装置：氧浓度设置范围：21%~100%；精度：≤±3%O2（V/V）；
10、配备负压吸引装置：负压调节阀设置范围：0~140±10mmHg；
11、具有婴儿床倾斜角度电动调节功能，床体最大倾斜角度不小于13°；
12、产品功能配置：由辐射箱、控制仪、皮肤温度传感器、婴儿床、托盘、输液架、机架、多参监护装置、检查灯、负压吸引装置、T型复苏装置、空氧混合装置等组成。

	2、新生儿复苏台
	1、具有预热、手控、肤温等温度控制模式；
2、设置温度与皮肤温度分屏显示；
3、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；
5、肤温控温范围：32℃～37℃
6、肤温显示范围：20℃～55℃
7、控温精度：≤0.5℃
8、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
9、辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动
10、产品功能配置：由辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

	3、新生儿听力筛查系统
	1、可调中英文操作界面：可全中文界面，中文输入。
2、耳声发射类型：瞬态声耳声发射TEOAE。
3、机器操控方式：大屏幕LED背光彩色液晶触摸屏控制，支持主机直接输入患者信息，如姓名、性别、出生年月、是否高危儿（NICU）等。
4、探头与主机连接：人体工程学探头，探头和线成90度，保护婴幼儿耳道。
5、刺激声频率范围：1.5～4.5 kHz。
6、刺激速率：接近60Hz。
7、探头重量含尖端≤4.6g，柔韧屏蔽电缆长度≥59英寸。
8、刺激强度：70～83 dB SPL（45～60 dB HL）依靠耳道容积自行校准。
9、屏幕可实时显示TEOAE波形、测试进程、信号强度和噪音强度、TEOAE峰值数、探头匹配度、稳定性等。
10、探头适配助理：可实时观察探头佩带情况，有助于提高操作速度。
11、主机内置自检校准测试腔，实现探头每日自检校准。
12、刺激声类型：非线性短声Click。
13、内置存储容量：可存储≥500个听力筛查结果。
14、电池类型：≥1700mAh锂电池，3.7V, 6.7Wh。
15、整机重量（含电池）：≤290g,重点轻,软探头,不会损伤新生儿耳道。
16、省电模式和自动关机：一段时间不使用，仪器自动切换到省电模式，最后自动关机。
17、声音设置，屏幕亮度设置:可打开关闭声音，调节彩色液晶屏幕亮度。
18、语言设置：可中英文互相切换。
19、多功能坞站系统，可传输检查数据和充电功能。
标准配置清单
	序号
	名称
	数量

	01
	主机
	1台

	02
	TEOAE探头
	1根

	03
	可充电锂电池
	1块

	04
	充电转换插头
	4只

	05
	中文说明书
	1册

	06
	便携包
	1只

	07
	坞站底座
	1台

	08
	系统软件
	1套




	4、心电监护仪
	1、便携式床边监护。
2、 显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，不少于10通道显示。  
3、可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；
4、心电：心电3/5导可选。心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 
5、 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。 
6、无创血压具有收缩压和舒张压血压差报警功能
7、监护仪可存储‌≥200组报警信息。
8、标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo Rainbow或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。
9、具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

	5、宫腔检查镜
	1、设计光学工作距 d0＝33mm
2、设计工作视场形状:评价视场面
3、视场中心角分辨力≥3.5C/ (°)（4mm外径＞3.5C/（°））
4、有效景深范围:3.5mm~18mm
5、在A标准照明体下的显色指数 Ra≥90
6、在D65标准照明体下的显色指数 Ra≥75（实测值＞90）
7、照明镜体光效 ILeR≥0.55（实测值＞0.9）
8、综合镜体光效 SLeR≥0.65
9、综合边缘光效 SLe-Z≥0.06（实测值＞0.2）
10、有效光度率 1cd/m2/lm
11、单位相对畸变VU-Z 的控制量≤25%(相对差)
	数量
	产品名称
	产品规格

	1支
	30°宫腔镜
	Ф4mm×302mm

	1套
	外鞘及闭孔器
	19Fr×209mm

	1个
	出水接门
	

	1个
	进水接门
	

	1支
	操作器（内鞘）
	17Fr×220mm

	1把
	硬性活检钳
	5Fr×350mm

	1把
	硬性剪刀
	5Fr×350mm

	1把
	硬性取环钳
	5Fr×350mm

	1把
	软性毛刷
	6Fr

	1根
	疏通钢丝
	Ф1mm×300mm

	10个
	密封帽
	

	1个
	宫腔镜消毒盒
	360*140*85




	6、可视人流系统
	一、设备用途：供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术用
二、结构型式：单屏推车式
三、扩阴器特点
1）在经阴道妇科手术术中引导时仅需使用下页固定专用扩阴器
2）探头窥器采用铰链旋紧式固定，确保手术图像与医生操作同步，防止探头从阴道滑脱，防止隔离套划破，术中仅通过摆动窥器即可调节探头扫查方向
3）部分窥器下页由探头代替，探头既有代替扩阴器下页扩张阴道的作用也有超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间
四、系统概述
1）主机操作系统：Windows操作系统
2）显示器：≥21.5英寸
3）内置全激活探头接口：≥3个
4）具备组织谐波成像技术（支持所有探头）
5）具备梯形成像功能
6）具备OPT（一键优化）键：一键优化当前扫描模式参数
7）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D：15bit
8）每帧线密度：512超声线
9）预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，以及常用所需的外部调节及组合调节
10）最大显示深度：≥410mm
11）TGC：≥8段
12）线密度：≥3 级
13）动态范围调节：≥300dB
14）发射焦点：≥16个，焦点位置具有专门的菜单调节
15)彩色偏转：具备
16)彩色隐藏技术：不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺
17)成像方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
18)显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
19)频谱自动测量、手动测量
20)PW一键优化技术
21)血流分布图功能，彩色血流剖面图测量血管内流速
22）具备弹性成像技术
23）具备造影成像技术
24）具备局部放大及一键全屏放大功能
25）具备血流量自动测量功能
五、支持探头种类，超宽带变频，彩色、二维均可变频
1）凸阵探头（人流手术专用）：超声频率3.0-10.0MHz，扫查角度180°，阵元数：128阵元
2）凸阵探头：超声频率2.0- 5.5 MHz
六、测量及分析功能（B模式、C模式、PW模式、M模式）
1）一般测量距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、颈部透明层、频谱描迹、阻力指数/搏动指数等
2）妇科测量：子宫、宫颈、卵巢、卵泡等组织测量及记录
3）专业软件包：腹部、产科、泌尿科等
七、图文管理
1）内置中文档案信息管理系统：能记录编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理
2）图像存储容量：数字化硬盘容量≥256G，可永久存储动、静态图像，可随时调阅、传输、删除图像
3）电影回放：3000帧，支持自动回放、存储图片、动态回放、回放选帧、取消、恢复、暂停、回放控制
4）具备≥4个USB接口、1个HDMI接口、1个DICOM接口
八、配置
1）主机1台、凸阵探头（人流手术专用）1支（标配）、凸阵探头1支（标配）
2）配套专用扩阴器 ≥10个（标配）
3）分体式电动流产吸引器1台（标配）
4）术中操作动画文件一套（标配）


	7、胎心监护仪
	1、可对某一孕妈进行重点监护观察病人的各生理参数的趋势。特殊病例根据存储的信息可为以后的治疗提供参考和依据。系统可进行文字报警提示。可对当前处于监护的病人和以前监护过的历史病人进行各种所需数据的回顾查看、打印等操作。
2、减少了院内监护的操作程序，可进行隔室操作，多种评分功能可选用：Krebs、改良ficher、ACOG、SOGC
3、支持对接医院His系统，妇幼妇保系统，医务人员在办公电脑浏览胎心报告，节约时间，为以后无纸化医院最好基础，孕妇做胎心同时学习视屏孕妇学校知识，起到宣教同步进行；
4、多种网络双向互联，支持无线网络（(含WIFI)）、有线网络，根据需要可自由组合。
5、院内采用无线网络将孕妇的胎心率、宫缩值、胎动数据传输到中央主机，有利于大面积的推广使用，实现无距离限制数据传输。
6、中央主机可存储≥100 万病例资料及胎心率监护图形，并且可随时调出储存监护资料，进行分析、评分或打印输出。强大的浏览和查询功能，使查找病例资料简单快捷。   
7、中央站显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、医生事件标记、当前时间、孕妇姓名等信息，并可冻结和回放
8、具有超限/到点报警功能，胎儿远程唤醒功能。
9、支持自动播放CTG；全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印；
10、打印心率尺度范围支持国标/美标两种格式，支持A4/B5等纸型 
胎儿心率
1、探头：多晶片、宽波束，脉冲工作方式，高灵敏度。
2、工作频率：1.0MHz±5%
3、信号处理：专用数字信号处理单元
4、测量范围：60bpm～210bpm
5、胎心率测量误差：应为±2bpm
6、胎心探头内置胎儿唤醒
宫缩压力
1、测量范围：0单位～100单位，误差应为±3%
2、显示：液晶屏显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、音量等监护状态，并可冻结和回放。
3、电源：AC 100-240V 50/60Hz 。
4、胎心探头、宫缩探头内部电池：锂聚合物电池3.7V 
5、胎动笔：干电池 3V
6、输入功率：20VA
7、工作模式：充满电后连续工作8个小时以上
配置清单
1、中央站监护软件    1 套                    2、监护移动充电推车  1 套
3、激光打印机        1 台                    4、无线胎心主机      6台
5、无线胎心探头      7个（双胎1个）        6、无线宫缩压探头    6个
7、无线胎动笔        6个

	8、多功能产床
	1、集转运接产、待产、分娩(≥二十种分娩体位，)、复苏休养及一般产科手术、一般检查治疗、诊断于一体的人智化产病床。
2、产病床主机为医用静音线性电机，安全电压为DC24V;其中背板上下折转、坐板上下折转、背板座板连动、床体高低升降及搁腿架升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成。
3、双侧内置式分娩把手具备“U”型人体工程学设计，助产分娩时助产拉手可完全收纳隐藏于座板下方，拉起即自锁并设有一键式下放功能，助产拉手可前后移动调节，滑动调节距离≥150mm，三档下拉式卡槽固定强度可靠
4、配备搁脚脚蹬，脚蹬助力和搁腿架支撑一体成型设计，凸点防滑设计，既可脚蹬助产，又可搁腿休憩。
[bookmark: _GoBack]5、每张产床配4个踏脚凳

	9、电子阴道镜
	整机要求
产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。
阴道镜头性能
1、SONY 200万像素高清摄像模块，≥1080P视频输出。
2、整机系统水平分辨率≥1100TVL。
3、高清图像的采集质量为1920*1080。
4、按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。
5、按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。
6、具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。
7、放大倍数为1～60连续放大（可调）。
8、镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。
9、工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。
10、LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,辐射热≤350 W/㎡,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx;光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。
11、图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；
整机功能配置
可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。
1、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图。
2、可提供临床常见病例图谱。
3、提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。
4、提供多种检查/手术报告单模板。
5、病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。
6、局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。
7、SDI高清视频采集卡。
8、高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机，配彩色打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。 

	10、LEEP刀
	一、五种输出模式：
①、切割（纯切）   ②、混切1     ③、混切 2  ④、电凝1       ⑤、电凝2 
输出功率：200W
具有记忆功能，再开机时出现上次使用功率设定值
具有中性电极接触质量检测电路，可以检测极板接触面积
高清晰大数码显示
主机具有自动监测并错误提示功能
  设备所属类型：CF型 
二、技术参数：
1、环境温度范围：10ºC～40 ºC；           2、相对湿度范围：30%～75%；
3、大气压力范围：700～1060hpa  ；         4、电源：220V±22V，50Hz±1Hz；
5、工作频率：360～460kHz;                 6、设备所述类型：CF型
7、电源：220V±22V，50Hz±1Hz             8、整机功耗：≤1000VA。（切割功能200W）
三、额定输出功率：
a) 切    割：          1W ～ 200W（负载500Ω）
b）混    切1：        1W ～ 150W（负载500Ω）
c）混    切2：        1W ～ 100W（负载500Ω）
d）电    凝1：        1W ～ 100W（负载500Ω）
e）电    凝2：        1W ～ 80W（负载500Ω）
整机功耗：≤1000VA。（切割功能200W）
仪器车：仪器车作为摆放仪器使用
LEEP手术优异性：                                          
采用专用于妇科子宫病变的电环切割（LEEP）术，提高了手术的精确性、可控性、安全性；
可应用于妇科各种病变的处理（宫颈糜烂、止血、菜花、息肉切割、配合腹腔镜开展手术）提高手术效率，简化了手术程序、降低手术成本、并提高手术安全性；
多种形状刀头适合宫颈锥切及外阴处理、不产生炭化、不影响病理组织；
球形电极可做止血之用、不焦血管、不损伤附近组织、手术后恢复较快；
针形电极可用于精细的切割手术；
不同粗细电极具有不同的妇科环切手术（LEEP）效果。
多种环形电极
四、运输和贮存：
a)、环境温度范围：-40 ºC ～ 55 ºC；               b）、相对湿度范围：≤93%；
c）、大气压力范围：500hpa ～ 1060hpa；

	11、多功能产床
	1、集待产、分娩（二十种以上分娩体位）、产后休养及紧急剖宫产手术、一般检查、诊断于一体的陪伴分娩新思想指导下的人智化产病床。
2、分体式升降护栏，护栏下降后可完全隐藏于床面下方，紧急转运时方便通过狭窄通道，阻尼式气弹簧设计，缓冲护栏下降速度，保护医护操作安全
3、三档位中控刹车系统位于底部床架上，左右两侧均可操作，具有锁定、定向移动、万向移动功能。
4、整床框架为钢塑混合结构，A3钢板除锈后采用喷涂工艺。

	12、电子血压计
	1、测量原理：示波法（具听诊功能）
2、显示：LCD显示
3、测量位置 ：上臂 
4、适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm）
5、压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～190次/分
6、压力测量精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±5%
7、数据储存：≥100条
8、电源：交直流两用，配备可充电电池(新电池充满电状态下可测量300次)
9、耐久性： 整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。
10、身体移动检测功能：测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。
11、不规则脉波检测功能：  有，并且以图标灯亮提示。
12、听诊测量模式：按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。
13、背光灯设计：使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。
14、消毒便捷：主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心。
15、袖带可选配：极大袖带（42-50cm）大号袖带（32-42cm）
中号袖带（22～32cm）小号袖带（17-22cm）极小袖带（12-18cm）



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年

